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Wymagane i oferowane parametry techniczne 
lampy RTG oraz kolimatora obrazu
	Lp
	Wymagania Zamawiającego
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium okres gwarancji.
	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)

	1. 
	Lampa RTG kompatybilna z koronarografem typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wyprodukowanym w 2010 roku nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.

	TAK
	

	2. 
	Lampa RTG fabrycznie nowa w oryginalnym kołpaku, rok produkcji nie wcześniej niż 2017, nie używana, nie rekondycjonowana.

	TAK
	

	3. 
	Lampa RTG o trzech ogniskach.

	TAK
	

	4. 
	Gwarancja na lampę RTG minimum 12 miesięcy bez limitu skanów od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.
	TAK

Punktacja: 

12 m-cy - 0 pkt,            

pow.12 m-cy do 18 m-cy - 1 pkt,   

pow. 18 m-cy do 24 m-cy – 2pkt,  

pow.24 m-cy do 30 m-cy - 4pkt,  

pow.30 m-cy - 5 pkt.


	

	5. 
	Kolimator obrazu oryginalny, kompatybilny z koronarografem typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wyprodukowanym w  2010 roku nie wymagający żadnych modyfikacji tego systemu podczas jego instalacji.

	TAK
	

	6. 
	Gwarancja na kolimator obrazu minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.
	TAK

Punktacja: 

6 m-cy - 0 pkt,            

pow.6 m-cy do 12 m-cy - 1 pkt,   

pow. 12 m-cy do 18 m-cy – 2 kt,  

pow.18 m-cy do 24 m-cy - 4pkt,  

pow.24 m-cy - 5 pkt.


	

	7. 
	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych


	TAK
	

	8. 
	W ramach prac związanych z wymianą lampy RTG i kolimatora obrazu wykonanie przeglądu technicznego koronarografu poświadczonego certyfikatem

	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	9. 
	Wszystkie części i podzespoły stanowiące przedmiot zamówienia mają być oryginalne.

	TAK
	

	10. 
	Jednorazowa dostawa lampy RTG oraz kolimatora obrazu, ich instalacja w koronarografie typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu - do 14 dni od daty podpisania umowy. 

	TAK
	

	11. 
	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki, wady, awarii dotyczącej elementów stanowiących przedmiot umowy do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad maksymalnie 3 dni robocze. 


	TAK
	


        Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
                                                                                                                     …………………………………………………………..

                                                                                                                Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

