AE/ZP-27-08/18 








         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego aparatu do znieczulania ogólnego 1 sztuka

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	Aparat do znieczulenia ogólnego



	1. 
	Aparat jezdny fabrycznie nowy z możliwością rozbudowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2017
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie awaryjne z akumulatora zapewniające pracę na min.90 minut

	TAK
	

	3. 
	Masa aparatu  do 150 kg


	TAK
	

	4. 
	Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz , wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda, każde z indywidualnym

 zabezpieczeniem automatycznym)

	TAK
	

	5. 
	Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria 
	TAK
	

	6. 
	Kółka jezdne z hamulcem centralnym


	TAK
	

	7. 
	Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła 
	TAK
	

	8. 
	Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej
	TAK
	

	9. 
	Awaryjne zasilanie gazowego z 10 litrowych butli (O2 i N2O ) 
	TAK
	

	10. 
	Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu 

	TAK
	

	11. 
	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami 

	TAK
	

	12. 
	Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min.

	TAK
	

	13. 
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. 
	TAK
	

	Układ oddechowy



	14. 
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności
	TAK
	

	15. 
	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu, o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l. wraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2 i urządzeniem zbierającym skroploną parę wodną 
	TAK
	

	16. 
	Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym 
	TAK
	

	17. 
	Obejście tlenowe o wydajności min. 50 l/min


	TAK
	

	18. 
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. 

Możliwość stosowania zamiennego pochłaniacza wielorazowego i jednorazowego podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu 

i stosowania narzędzi
	TAK
	

	19. 
	Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną 
	TAK
	

	Respirator - tryby wentylacji



	20. 
	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu 

z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni 
	TAK
	

	21. 
	Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny


	TAK
	

	22. 
	Tryb wentylacji objętościowo zmienny


	TAK
	

	23. 
	SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym
	TAK
	

	24. 
	Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0,2 l/min – 10 l/min.
	TAK
	

	25. 
	Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu ( automatyczna wentylacja zapasowa)
	TAK
	

	26. 
	Zakres PEEP min. od 4 do 30 cm H2O


	TAK
	

	Respirator – regulacje



	27. 
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakresie minimum 2:1 do 1:8
	TAK
	

	28. 
	Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa i ciśnieniowa  
	TAK
	

	29. 
	Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa 


	TAK
	

	30. 
	Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa 


	TAK
	

	31. 
	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O 


	TAK
	

	32. 
	Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 %
	TAK
	

	Respirator – alarmy



	33. 
	Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym).
	TAK
	

	34. 
	Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia
	TAK
	

	35. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	36. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną 


	TAK
	

	37. 
	Alarm Apnea


	TAK
	

	38. 
	Alarm braku zasilania w gazy 


	TAK
	

	Respirator - pomiar i obrazowanie



	39. 
	Stężenie tlenu w gazach oddechowych 


	TAK
	

	40. 
	Pomiar objętości oddechowej TV


	TAK
	

	41. 
	Pomiar pojemności minutowej MV


	TAK
	

	42. 
	Ciśnienia szczytowego


	TAK
	

	43. 
	Ciśnienia średniego


	TAK
	

	44. 
	Ciśnienia PEEP


	TAK
	

	45. 
	Pomiar częstości oddychania


	TAK
	

	46. 
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metodą paramagnetyczną 
	TAK
	

	47. 
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania 
	TAK
	

	48. 
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania 
	TAK
	

	49. 
	Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli :

 ciśnienie – objętość 

 ciśnienie – przepływ

 przepływ – objętość 

Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych.
	TAK
	

	50. 
	Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych
	TAK
	

	Respirator - prezentacja graficzna



	51. 
	Ekran kolorowy, dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli


	TAK
	

	52. 
	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w pionie, poziomie i pod kątem.
	TAK
	

	53. 
	Możliwość konfigurowania minimum trzech ekranów respiratora.
	TAK
	

	54. 
	Prezentacja prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą 


	TAK
	

	55. 
	Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu 


	TAK
	

	56. 
	Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia
	TAK
	

	57. 
	Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych 
	TAK
	

	Parownik



	58. 
	Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu,i sofluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typ Selectatec.

	TAK
	

	59. 
	Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem 
	TAK
	

	60. 
	Wbudowany ssak inżektorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami 
	TAK
	

	Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia



	61. 
	Ekran kolorowy, dotykowy, typu TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli
	TAK
	

	62. 
	Przekątna ekranu min. 15" możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”
	TAK
	

	63. 
	Parametry wyświetlane na ekranie minimum:

- trzy odprowadzenia EKG,
- krzywa oddechowa,

- krzywa pletyzmograficzna,

- krzywa ciśnienia tętniczego,

- temperatura

Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych
	TAK
	

	64. 
	Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz


	TAK
	

	65. 
	Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych
	TAK
	

	66. 
	Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora
	TAK
	

	67. 
	Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych).
	TAK

Punktacja:

Warunek min. 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	68. 
	Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych
	TAK
	

	69. 
	Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów  min. 24 h (możliwość rozbudowy o trendy z 72h)
	TAK
	

	70. 
	Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych., możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego.
	TAK
	

	71. 
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
	TAK
	

	Pomiar EKG


	72. 
	W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych 
	TAK
	

	73. 
	Możliwość równoczesnej prezentacji 3, 7 lub 12 odprowadzeń EKG
	TAK
	

	74. 
	Pomiar częstości serca, minimalny zakres 30-250/min.
	TAK
	

	75. 
	Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów 
	TAK
	

	76. 
	Podstawowa analiza arytmii pracy serca z możliwością rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii
	TAK
	

	77. 
	Detekcja sygnału stymulatora serca

	TAK
	

	78. 
	Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min.
	TAK
	

	Pomiar saturacji i tętna



	79. 
	Zakres pomiaru SpO2 min. 30-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewnieniem poprawnego pomiaru przy słabym lub zakłóconym sygnale
	TAK
	

	80. 
	Wielorazowy czujnik silikonowy na palec do pomiaru SpO2 dla dorosłych 
	TAK
	

	Pomiar temperatur



	81. 
	Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), w zestawie kable połączeniowe i czujniki dla dorosłych  
	TAK
	

	82. 
	Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy T2-T1 równocześnie 
	TAK
	

	Pomiar ciśnienia



	83. 
	Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną 


	TAK
	

	84. 
	Pomiar wyzwalany ręcznie i automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. 
	TAK
	

	85. 
	Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym 3 szt.(1duży i 2 średnie)
	TAK
	

	86. 
	Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętniczy i OCŻ, pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. –25 do 320 mmHg
	TAK
	

	87. 
	Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego zintegrowanego z monitorem pacjenta i użycia czujnika saturacji lub urządzenia zewnętrznego.
Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta.
	TAK

Punktacja:
Pomiar bodźców nocyceptywnych przy pomocy urządzenia zewnętrznego - 0pkt 
Pomiar bodźców nocyceptywnych przy pomocy modułu pomiarowego zintegrowanego z monitorem pacjenta i użyciu czujnika saturacji - 10 pkt.

	

	88. 
	Pomiar bodźców nocyceptywnych przy użyciu czujnika SpO2
	TAK
	

	89. 
	Pomiar głębokości znieczulenia metodą Entropii 


	TAK
	

	90. 
	Pomiar głębokosci znieczulenia metodą Entropii z obrazowaniem na monitorze i kompletem elektrod jednorazowych w ilości 50 szt.
	TAK
	

	91. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub urządzenia wolnostojącego umożliwiającego:

-pomiar zużycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla (VCO2),

-pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego (RQ),

-wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta .
	TAK
	

	92. 
	Pomiar zwiotczenia mięśniowego  z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych.

Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora 
	TAK
	

	93. 
	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali.
	TAK
	

	94. 
	Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS


	TAK
	

	95. 
	Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta
	TAK
	

	96. 
	Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów
	TAK
	

	97. 
	Komplet rur karbowanych lekkich jednorazowego użytku kompatybilnych z aparatem( 20 kompletów)
	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	98. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	99. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą.
	TAK
	

	100. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia – do 35 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	101. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym odbiór, wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	102. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	103. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 
	TAK
	

	104. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


