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                      ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane  i  oferowane  parametry  techniczne
oferowanych myjni - dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów giętkich - 3 sztuki                                                                                                                          
	Wymagane i oferowane parametry techniczne automatycznej myjni endoskopowej 1 szt.

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne i „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane. 

Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Myjnia fabrycznie nowa rok produkcji nie wcześniej niż 2017
	TAK
	

	2. 
	Napięcie zasilania 230V/50 Hz     

	TAK
	

	3. 
	Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych giętkich endoskopów.
	TAK
	

	4. 
	Myjnia jednostanowiskowa z możliwością mycia 

 1 endoskopu.

	TAK
	

	5.  
	Urządzenie realizujące automatycznie:
· badanie szczelności endoskopu,
· mycie,

· dezynfekcję,

· płukanie końcowe,

· oczyszczanie wody płuczącej,
· suszenie
	TAK
	

	6. 
	Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego - min 3 różnych producentów 
Należy podać nazwy producentów środków dezynfekcyjnych.
	Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.
	

	7. 
	Czas mycia oraz dezynfekcji programowany (w zależności od stosowanego środka chemicznego)
	TAK
	

	8. 
	Praca w systemie zamkniętym.


	TAK
	

	9. 
	Przeprowadzenie procesu dezynfekcji w temperaturze do max. 30 °C.
	TAK
	

	10. 
	Funkcja samodezynfekcji myjni.

	TAK
	

	11. 
	Menu w języku polskim.

	TAK
	

	12. 
	Wyświetlacz z miernikiem czasu wskazujący poszczególne fazy danego cyklu 

	TAK
	

	13. 
	Lampa UV zanużona w zbiorniku wodnym.

	TAK
	

	14. 
	Tester szczelności utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem  zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu lub teseter szczelności i funkcja, która  utrzymuje w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem  zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu. 

	TAK
	

	15. 
	Drukowanie raportów cyklów mycia i dezynfekcji.
  
	TAK
	


	16. 
	Zestaw filtrów wody w celu usunięcia zawieszonych cząsteczek większych niż 0,2 µm.

	TAK
	

	17. 
	Myjnia wyposażona w drukarkę wewnętrzną (zintegrowaną) lub drukarkę zewnętrzną.

	TAK
	

	18. 
	Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-4:2010 lub równoważnych

	TAK
	

	19. 
	Myjnia posiadająca automatyczny proces opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia.

	TAK
	

	20. 
	Zestaw łączników umożliwiajacych podłączenie endoskopów firm PENTAX, STORZ, FUJINON.

	TAK
	

	21. 
	Możliwość przesyłania danych z procesu mycia i dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych


	TAK
	

	Wymagane i oferowane parametry techniczne automatycznej myjni endoskopowej 2 szt.


	22. 
	Myjnia fabrycznie nowa rok produkcji nie wcześniej niż 2017
	TAK
	

	23. 
	Napięcie zasilania 230V/50 Hz     

	TAK
	

	24. 
	Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych giętkich endoskopów.
	TAK
	

	25. 
	Przeznaczona do mycia jednego endoskopu.

	TAK
	

	26. 
	Urządzenie realizujące automatycznie:

· badanie szczelności endoskopu,

· mycie,

· dezynfekcję,

· płukanie końcowe,

· oczyszczanie wody płuczącej,

· suszenie
	TAK
	

	27. 
	Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego -  min 3 różnych producentów 
Należy podać nazwy producentów środków dezynfekcyjnych.
	Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.
	

	28. 
	Czas mycia oraz dezynfekcji programowany (w zależności od stosowanego środka chemicznego)

	TAK
	

	29. 
	Praca w systemie zamkniętym.


	TAK
	

	30. 
	Przeprowadzenie procesu dezynfekcji w temperaturze do max. 30 °C.
	TAK
	

	31. 
	Funkcja samodezynfekcji myjni.


	TAK
	

	32. 
	Menu w języku polskim.
	TAK
	

	33. 
	Wyświetlacz z miernikiem czasu wskazujący poszczególne fazy danego cyklu
	TAK
	

	34. 
	Lampa UV zanużona w zbiorniku wodnym.
	TAK
	

	35. 
	Tester szczelności utrzymujący w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem  zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu lub teseter szczelności i funkcja, która  utrzymuje w sposób ciągły w endoskopie nadciśnienie (przez okres całego cyklu) celem  zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu. 
	TAK
	

	36. 
	Drukowanie raportów cyklów mycia i dezynfekcji.
	TAK
	

	37. 
	Zestaw filtrów wody w celu usunięcia zawieszonych cząsteczek większych niż 0,2 µm.
	TAK
	

	38. 
	Myjnia wyposażona w drukarkę wewnętrzną (zintegrowaną) lub drukarkę zewnętrzną.
	TAK
	

	39. 
	Myjnia spełniająca wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-4:2010 lub równoważnych
	TAK
	

	40. 
	Myjnia posiadająca automatyczny proces opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia.
	TAK
	

	41. 
	Zestaw łączników umożliwiajacych podłączenie endoskopów firm PENTAX, STORZ, FUJINON.
	TAK
	

	42. 
	Możliwość przesyłania danych z procesu mycia i dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych
	TAK
	

	Pozostałe wymagania


	43. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego urządzenia wraz z dostawą urządzenia.
	TAK
	

	44. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń - na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 21 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia  30 czerwca 2018r.
	TAK
	

	45. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w dniu protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbior wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	46. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony  przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.
	Warunek min.0 pkt

  Maksymalna wartość 10 pkt. 

  Pozostałe proporcjonalnie.
	

	47. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
                                                                                      …………………………………..


                                                                            Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

