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         ZAŁĄCZNIK NR 6.2
Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego holterowskiego rejestratora ciśnienia krwi 1 szt.
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                       Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	Rejestrator holterowski ciśnienia krwi  1 szt.



	Parametry programu analizującego


	1. 
	Program do analizy zapisów wartości ciśnienia krwi wykonanych metodą holtera za pomocą dostarczonych rejestratorów.
	TAK
	

	2. 
	Obliczanie średnich wartości zmierzonych ciśnień w każdym okresie pomiarowym.
	TAK
	

	3. 
	Drukowanie raportu z przeprowadzonego badania i z jego analizy.
	TAK
	

	Parametry rejestratora 


	4. 
	Czas zapisu minimum 24 godziny

	TAK
	

	5. 
	Metoda pomiaru oscylometryczna

	TAK
	

	6. 
	Mierzone wartości: ciśnienie skurczowe (SYS), ciśnienie rozkurczowe (DIA) i średnie.
	TAK
	

	7. 
	Zakres pomiarowy ciśnienia krwi minimum od 10mmHg do 270mmHg
	TAK
	

	8. 
	Rozdzielczość 1mmHg

	TAK
	

	9. 
	Podziału doby na minimum trzy okresy pomiarowe, programowany początek i konie każdego okresu.
	TAK
	

	10. 
	Interwały pomiarowe w zakresie od co 5minut do co 120 minut 
	TAK
	

	11. 
	Możliwość zaprogramowania minimum 7 różnych interwałów pomiarowych w każdym okresie pomiarowym.
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	12. 
	Ochrona pacjenta przed nadmiernym ciśnieniem podczas pompowania.
	TAK


	

	13. 
	Dokładność pomiaru ciśnienia krwi w zakresie maksimum +/- 3%
	TAK
	

	14. 
	Możliwość sprawdzenia  stanu naładowania  baterii lub akumulatorów
	TAK
	

	15. 
	Wyposażenie: mankiet dla dorosłych 2 szt (duży i mały).
	TAK
	

	Pozostałe wymagania


	16. 
	Dostarczone urządzenie i oprogramowanie mają być ze sobą kompatybilne i mają ze sobą współpracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów.
	TAK
	

	17. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.
	TAK
	

	18. 
	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.
	TAK
	

	19. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, 
	TAK
	

	20. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis min. 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. Rękojmia na przedmiot zamówienia od  dnia protokolarnego odbioru urządzenia.
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	21. 
	W okresie gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy wliczone   w cenę oferty
	TAK
	

	22. 
	W okresie gwarancji wstawienie urządzenia  zastępczego na czas naprawy przy naprawie trwającej dłużej niż 7 dni roboczych.
	TAK
	

	23. 
	W okresie gwarancji dowóz aparatu do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

        ……………………………………………………………..

                                                                                                       Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

