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         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanej barwiarki automatycznej do preparatów histologicznych 1 sztuka

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Urządzenie jest przeznaczone do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych, rok produkcji nie wcześniej niż 2017
	TAK
	

	2. 
	System zapobiegający mieszaniu się materiału histopatologicznego  i cytologicznego (programy histopatologiczne i cytologiczne nie posiadają tych samych stacji odczynnikowych)
	TAK
	

	3. 
	Minimum 2 stacje grzewcze o stałej temperaturze do suszenia preparatów
	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	4. 
	Minimum 6 stacji z wodą bieżącą do płukania


	TAK
	

	5. 
	Minimum 25 stacji przeznaczonych na odczynniki


	TAK
	

	6. 
	Minimum 2 stacje załadowcze i 2 stacje wyładowcze umożliwiające dodanie lub usunięcie koszyka (statywu) bez konieczności otwierania głównej pokrywy, osłaniającej przed parowaniem odczynników
	TAK
	

	7. 
	Każdy pojemnik na odczynniki o pojemności minimum 300 ml
	TAK
	

	8. 
	Jednoczesna obsługa minimum 12 koszyczków (statywów)
	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	9. 
	Przepustowość w standardowym programie barwienia minimum 300 preparatów/godzinę
	TAK
	

	10. 
	System oszczędności wody bieżącej; woda jest pobierana tylko wtedy gdy jest aktywna funkcja płukania
	TAK
	

	11. 
	Urządzenie przystosowane jest do współpracy z automatycznymi nakrywarkami do preparatów dostępnymi na rynku, minimum jedną
	TAK
	

	12. 
	Zabezpieczenie kodem – uniemożliwiające przypadkowe wprowadzenie niechcianych zmian podczas procesu barwienia
	TAK
	

	13. 
	Możliwość wprowadzenia minimum 40 programów do pamięci urządzenia
	TAK
	

	14. 
	Każdy program składający się z minimum 40 kroków
	TAK
	

	15. 
	Możliwość uruchomienia minimum 3 niezależnych programów jednocześnie
	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	16. 
	Niezależnie dla każdej stacji programowany czas barwienia w zakresie minimum od 1 sekundy do             59 minut
	TAK
	

	17. 
	Wbudowana funkcja kontroli automatycznie dokonująca sprawdzenia i eliminacji ewentualnych konfliktów czasowych
	TAK
	

	18. 
	Układ poruszania koszyczkami w kuwetach w celu zapewnienia lepszej penetracji odczynnika
	TAK
	

	19. 
	Dźwiękowa informacja o błędach jak i o zakończeniu procesu barwienia
	TAK
	

	20. 
	Mechaniczny system odciekania zapobiegający mieszaniu się odczynników w kolejnych stacjach
	TAK
	

	21. 
	Kontrola stanu zużycia odczynników

	TAK
	

	22. 
	Wyświetlanie informacji o aktualnym stanie urządzenia (krok programu, numer stacji, czas pozostałego barwienia)
	TAK
	

	23. 
	Automatyczna blokada ramienia w chwili otwarcia osłony głównej
	TAK
	

	24. 
	Podtrzymanie bateryjne urządzenia (UPS) minimum 45 minut
	TAK
	

	25. 
	Konstrukcja urządzenia zapobiegająca wydostawaniu się oparów na zewnątrz. Indywidualne pokrywki każdej stacji zapobiegają odparowywaniu odczynników z pojemników, gdy urządzenie nie jest używane
	TAK
	

	26. 
	Urządzenie wyposażone w aktywny filtr węglowy do filtrowania oparów z urządzenia lub możliwość podłączenia do centralnego odciągu oparów
	TAK
	

	27. 
	System oświetlania wewnętrznego (automatyczne podświetlenie w momencie otwarcia drzwi)
	TAK
	

	28. 
	Urządzenie sterowane mikroprocesorowo z zintegrowanym  dotykowym ekranem
	TAK
	

	29. 
	Graficzna informacja powalająca na śledzenie wszystkich zachodzących procesów w koszyczkach
	TAK
	

	30. 
	Wbudowany port USB – pozwalający na transmisję danych na inne urządzenie
	TAK
	

	31. 
	Oprogramowanie w języku polskim 


	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	32. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty

	TAK
	

	33. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz  z dostawą
	TAK
	

	34. 
	Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy
	TAK
	

	35. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym odbiór, wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	36. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	37. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych
	TAK
	

	38. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


