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                          ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	Wymagania ogólne


	1. 
	Aparat USG wyprodukowany w 2018 roku ze zintegrowaną stacją roboczą, z systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury aparatu.
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie urządzenia 230V 50 Hz


	TAK
	

	3. 
	Głośność pracy aparatu maksimum 40 dB


	TAK
	

	4. 
	Możliwość programowania własnych presetów: minimum 30
	TAK
	

	5. 
	Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer


	TAK
	

	6. 
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół
	TAK
	

	7. 
	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5” . Rozdzielczość monitora minimum 1920 x 1080
	TAK
	

	8. 
	Regulacja panelu sterowania góra-dół oraz lewo-prawo.
	TAK
	

	9. 
	Cyfrowa lub analogowa regulacja TGC


	TAK
	

	10. 
	Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną.
	TAK
	

	11. 
	Skala szarości: minimum 256 odcieni
	TAK
	

	12. 
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej minimum 220 000 kanałów procesowych.
	TAK
	

	13. 
	Zakres pracy aparatu  w zakresie minimum od 1MHz do16 MHz
	TAK
	

	14. 
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min.3
	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	15. 
	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE minimum 13 000 szt. 
	TAK
	

	16. 
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym o pojemności  minimum 500 GB
	TAK
	

	17. 
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).
	TAK
	

	18. 
	Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)
	TAK
	

	19. 
	Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (między innymi: echo serca dorosłych, echo serca dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr,  macica)
	TAK
	

	20. 
	Tryb B

	TAK
	

	21. 
	Głębokość penetracji w zakresie minimum od 2cm do 36cm
	TAK
	

	22. 
	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
	TAK
	

	23. 
	Maksymalna dynamika systemu minimum 256 dB
	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24. 
	Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 5
	TAK
	

	25. 
	Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie
	TAK
	

	26. 
	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) minimum 630fps
	TAK
	

	27. 
	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych
	TAK
	

	28. 
	Całkowita wielkość powiększenia minimum 8x
	TAK
	

	29. 
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE
	TAK
	

	30. 
	Obrazowanie harmoniczne

	TAK
	

	31. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem
	TAK
	

	32. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku
	TAK
	

	33. 
	Tryb M

	TAK
	

	34. 
	Tryb M z Dopplerem Kolorowym

	TAK
	

	35. 
	Doppler Kolorowy

	TAK
	

	36. 
	Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) minimum 400 fps
	TAK
	

	37. 
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego minimum 19 kHz
	TAK
	

	38. 
	Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: minimum 3.3 m/s
	TAK
	

	39. 
	Kąt pochylenia bramki Dopplera Kolorowego w zakresie minimum +/- 20°
	TAK
	

	40. 
	Doppler Kierunkowy mocy 

	TAK
	

	41. 
	Doppler pulsacyjny

	TAK
	

	42. 
	Dynamika systemu dla Dopplera pulsacyjnego w zakresie minimum od 30 dB do 40 dB
	TAK
	

	43. 
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego minimum 22 kHz
	TAK
	

	44. 
	Prędkość w Dopplerze pulsacyjnym minimum 8.8 m/s
	TAK
	

	45. 
	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze pulsacyjnym w zakresie minimum od 0,7mm do 15 mm
	TAK
	

	46. 
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)

	TAK
	

	47. 
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	48. 
	Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI
	TAK
	

	49. 
	Przystawka biopsyjna do zaoferowanej głowicy convex 
	TAK
	

	50. 
	Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów 
	TAK
	

	51. 
	Funkcja obrazowania krzyżowego

	TAK
	

	52. 
	Elastografia
	TAK
	

	53. 
	Oprogramowanie do badań  minimum:

•
brzusznych

•
kardiologicznych

•
ginekologicznych

•
mięśniowoszkieletowych

•
położniczych

•
pediatrycznych

•
małych narządów

•
transkranialnych

•
urologicznych

•
naczyniowych
	TAK
	

	54. 
	Pomiary podstawowe na obrazie:

•
odległości, 

•
obwodu, 

•
pola powierzchni, 

•
objętości

Funkcja przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego. Funkcja wykreowania własnej formuły obliczeniowej
	TAK
	

	55. 
	Praca w sieci w standardzie DICOM, minimum: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist
	TAK
	

	Głowice



	56. 
	Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii Single Cristal  lub  innej równoważnej

- Częstotliwości pracy: w zakresie   

   minimum od 2 MHz do 5 MHz

- Ilość elementów: minimum 160

- Kąt skanowania:  minimum 58 °

- Możliwość podłączenia przystawki 
  biopsyjnej
	TAK
	

	57. 
	Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych

- Częstotliwości pracy w zakresie minimum 
  od 4 MHz do 12 MHz

- Ilość elementów: minimum 192

- Szerokość skanu: maximum 40 mm

- Możliwość podłączenia przystawki 
  biopsyjnej
	TAK
	

	58. 
	Głowica microconvex do badań brzusznych i  naczyniowych 

- Częstotliwości pracy w zakresie minimum 
  od 4 MHz do 9 MHz

- Ilość elementów: minimum 128

- Kąt skanowania:  minimum 90°
	TAK
	

	Możliwość rozbudowy systemu


	59. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych

- Częstotliwości pracy w zakresie minimum 
  od 2 MHz do 4 MHz

- Ilość elementów: minimum 64

- Kąt skanowania: minimum 90 °
	TAK
	

	60. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych

- Częstotliwości pracy w zakresie minimum 
  od 5 MHz do 9 MHz

- Ilość elementów: minimum 192

- Kąt skanowania:  minimum 150°
	TAK
	

	61. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną  do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych

- Częstotliwości pracy w zakresie minimum 
  od 2 MHz do 8 MHz

- Ilość elementów: minimum 192

- Kąt skanowania:  minimum 70°

- Możliwość podłączenia przystawki 
  biopsyjnej
	TAK
	

	62. 
	Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu,           co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu.
	TAK
	

	63. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D: min. 7 płaszczyzn
	TAK
	

	64. 
	Możliwość rozbudowy o 3D/4D

	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	65. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	66. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz z dostawą.
	TAK
	

	67. 
	Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	68. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 2 dni szkoleniowe) przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu           z Wykonawcą.
	TAK
	

	69. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach                  i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	70. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.
	TAK
	

	71. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

