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                                     ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanej lampy zabiegowej 1 sztuka

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018

	TAK
	

	2. 
	Jednoczaszowa bezcieniowa lampa operacyjna w obudowie zwartej lub modułowej (minimum 3 moduły) zwana dalej czaszą, źródła światła w technologii LED, mocowana do sufitu.

	TAK
	

	3. 
	Lampa ma być przystosowana do zawieszenia na suficie w miejscu zamocowania obecnie używanej lampy na istniejących kotwach. Wysokość sali operacyjnej 405 cm.

	TAK
	

	4. 
	Średnica zewnętrzna czaszy minimum 40 cm

	TAK
	

	5. 
	Sumaryczny zasięg ramienia przegubowego lampy minimum 150 cm
	TAK
	

	6. 
	Czasza ze źródłem światła minimum 40 punktów LED

	TAK
	

	7. 
	Matryca zabezpieczona szybą ze szkła bezpiecznego

	TAK
	

	8. 
	Żywotność matryc LED minimum 20 000 godzin
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	9. 
	Regulacja natężenia światła w zakresie min 50÷100% umieszczona na ramieniu lub na czaszy lampy
	TAK
	

	10. 
	Natężenia światła w osi lampy w odległośći 1 m minimum 140 [klux]
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	11. 
	Temperatura barwowa światła stała, wartość w granicach od 4000°K do 4600°K, lub regulowana w zakresie minimum od 4000°K do 4600°K
	TAK
	

	12. 
	Współczynnik odwzorowania barw CRI >= 92 [%]
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	13. 
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej             >= 92 [%]
	TAK
	

	14. 
	Obrót ramienia o minimum 300° wokół sufitowego punktu mocowania lampy.
	TAK
	

	15. 
	Obrót ramienia o minimum 300° na przegubie łączącym ramiona wysięgnika.
	TAK
	

	16. 
	Podnoszenie i opuszczanie zewnętrznego ramienia wysięgnika lampy  w zakresie minimum  45°
	TAK
	

	17. 
	Regulacja położenia czaszy, regulacja skupienia wiązki światła za pomocą sterylnych uchwytów.
	TAK
	

	18. 
	Wymienne uchwyty posiadające możliwość wielokrotnej sterylizacji (bez limitu cykli sterylizacyjnych, do mechanicznego zużycia) minimum 3 komplety.
	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	19. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	20. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz z dostawą.
	TAK
	

	21. 
	Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia, jego montaż i uruchomienie w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	22. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia przed  protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	23. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.
	TAK
	

	25. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


 Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
.
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                                                                                           Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

