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                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanej kabiny do naświetlań promieniowaniem UVB/UVA 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	Wymagania ogólne



	1. 
	Kabina do fototerapii całego ciała, fabrycznie nowa rok produkcji 2018
	TAK
	

	2. 
	Kabina powinna zawierać minimum 28 promienników 
	TAK
	

	3. 
	Promienniki UVB 311nm o mocy 100W  minimum 14 szt
	TAK
	

	4. 
	Promienniki UVA o mocy 100W minimum              14 szt.
	TAK
	

	5. 
	Zasilanie 230V 50/60Hz

	TAK
	

	6. 
	Kabina wyposażona w startery elektroniczne           w torze promienników UVB.

	TAK
	

	7. 
	Sterowanie elektroniczne umożliwiające programowanie dawek w J/cm2 zabezpieczone przed pomyłkowym ustawieniem za wysokiej dawki.
	TAK
	

	8. 
	Ciągły pomiar natężenia promieniowania w trakcie naświetlania przez  minimum dwa czujniki.
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie

	

	9. 
	Płyty akrylowe przed promiennikami, przezierne dla promieniowania UVA     i UVB, uniemożliwiające bezpośredni kontakt pacjenta z promiennikami
	TAK
	

	10. 
	Okienko z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naświetlania lub bez takiego okienka.
	TAK

Punktacja: 

Urządzenie bez okienka z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naświetlania - 0 pkt Urządzenie z okienkiem z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naświetlania - 10 pkt
	

	11. 
	Wskaźnik stopnia zużycia promienników.

	TAK
	

	12. 
	Wewnętrzne i zewnętrzne uchwyty drzwi umożliwiające z zewnątrz i wewnątrz otwarcie drzwi. 
	TAK
	

	13. 
	System mechanicznej wentylacji wnętrza kabiny

	TAK
	

	14. 
	Promienniki powinny być wyłączane automatycznie przy otwieraniu drzwi, aby chronić osoby obsługujące przed niepożądanym napromieniowaniem

	TAK
	

	15. 
	Każda sytuacja alarmowa ma skutkować wyłączeniem promienników.

	TAK
	

	16. 
	Okulary ochronne dla pacjentów – 5 szt.

	TAK
	

	17. 
	Okulary ochronne dla personelu – 1 szt.

	TAK
	

	Pozostałe wymagania


	18. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	19. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz  z dostawą.
	TAK
	

	20. 
	Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	21. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	22. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia,                 rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach  i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	23. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

                                                                                             Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

