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ZAŁĄCZNIK NR 5

Wymagane i oferowane parametry techniczne

wideoendoskopów 3 szt.,  pompy WaterJet  1 szt.

.
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	I. WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY

	1. 
	Wideogastroskop nowy, nieużywany. Rok produkcji 2016 -1 szt. 
	TAK
	

	2. 
	Współpraca z funkcją obrazowania w wąskich, różnych pasmach światła
	TAK
	

	3. 
	Średnica kanału roboczego – minimum 2,8 mm
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 
Pozostałe proporcjonalnie
	

	4. 
	Długośc robocza  minimum 1030 mm
	TAK
	

	5. 
	Średnica końcówki dystalnej – maksimum  9,9 mm
	TAK
	

	6. 
	Przetwornik CCD – kolor w końcówce endoskopu
	TAK
	

	7. 
	Kąt obserwacji – min 140° 
	TAK
	

	8. 
	Głębia ostrości minimum od 5 do 100 mm 
	TAK
	

	9. 
	Funkcja rotacji konektora o 180°  redukująca ryzyko uszkodzenia endoskopu
	TAK
	

	10. 
	Minimum 2 programowalne przyciski sterujące w rękojeści endoskopu
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	11. 
	Kąty zagięcia końcówki minimum: góra/dół 210°/90°, lewo/prawo 90°/90°
	TAK


	

	12. 
	Możliwośc współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego torami wizyjnymi typu EPK-100p i EPK-p  bezpośrednio lub przez odpowiednie przystawki bądź łączniki
	TAK
	

	13. 
	Urządzenie przystosowane do automatycznego mycia i automatycznej dezynfekcji w środkach chemicznych różnych producentów (podać nazwę min. 5 różnych środków chemicznych  min. 2 różnych producentów, które są dopuszczone przez producenta urządzenia)
	TAK
	

	14. 
	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO.
	TAK
	

	II. WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

	15. 
	Wideogastroskop nowy, nieużywany. Rok produkcji 2016 -1 szt. 
	TAK
	

	16. 
	Współpraca z funkcją obrazowania w wąskich, różnych pasmach światła
	TAK
	

	17. 
	Średnica kanału roboczego – minimum 2,8 mm
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	18. 
	Średnica końcówki dystalnej – maksimum 9,9 mm
	TAK
	

	19. 
	Długość robocza minimum 1030 mm
	TAK
	

	20. 
	Przetwornik CCD – kolor w końcówce endoskopu

	TAK
	

	21. 
	Funkcja rotacji konektora o 180° redukująca ryzyko uszkodzenia endoskopu
	TAK
	

	22. 
	Kąt obserwacji – minimum 140°
	TAK
	

	23. 
	Głębia ostrości minimum od 5 do 100 mm.
	TAK
	

	24. 
	Minimum 2 programowalne przyciski sterujące w rękojeści endoskopu. 
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	25. 
	Kąty zagięcia końcówki minimum: góra/dół 210°/90°, lewo/prawo 90°/90°
	TAK
	

	26. 
	Możliwośc współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego torami wizyjnymi typu EPK-100p i EPK-p bezpośrednio lub przez odpowiednie przystawki bądź łączniki
	TAK
	

	27. 
	Kanał płuczący WaterJet
	TAK
	

	28. 
	Urządzenie przystosowane do automatycznego mycia i automatycznej dezynfekcji w środkach chemicznych różnych producentów (podać nazwę min. 5 różnych środków chemicznych  min. 2 różnych producentów, które są dopuszczone przez producenta urządzenia).
	TAK
	

	29. 
	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO.
	TAK
	

	III. WIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

	30. 
	Wideokolonoskop nowy, nieużywany. Rok produkcji 2016 - 1 szt.
	TAK
	

	31. 
	Współpraca z funkcją obrazowania w wąskich, różnych pasmach światła

	TAK
	

	32. 
	Średnica kanału roboczego – minimum 3,7 mm

	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	33. 
	Średnica zewnętrzna wziernika– maksimum 13,2 mm
	TAK
	

	34. 
	Długość robocza minimum 1500 mm

	TAK
	

	35. 
	Przetwornik CCD – Kolor, w końcówce endoskopu

	TAK
	

	36. 
	Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach lub regulowana płynnie za pomocą pokrętła przy rękojeści sztywność końcówki dystalnej zapewniająca optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę wziernika
	TAK
	

	37. 
	Minimum 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 
	

	38. 
	Kąty zagięcia końcówki minimum: góra/dół 180°/180°, lewo/prawo 160°/160°.
	TAK
	

	39. 
	Głębia ostrości minimum od 4 do 100 mm 
	TAK
	

	40. 
	Kanał płuczący WaterJet
	TAK
	

	41. 
	Funkcja rotacji konektora o 180° redukująca ryzyko uszkodzenia endoskopu
	TAK
	

	42. 
	Kompatybilność z funkcją obserwacji fotodynamicznej PDT
	TAK
	

	43. 
	Urządzenie przystosowane do automatycznego mycia i automatycznej dezynfekcji w środkach chemicznych różnych producentów (podać nazwę min. 5 różnych środków chemicznych  min. 2 różnych producentów, które są dopuszczone przez producenta urządzenia)
	TAK
	

	44. 
	Możliwośc współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego torami wizyjnymi typu EPK-100p i EPK-p  bezpośrednio lub przez odpowiednie przystawki bądź łączniki
	TAK
	

	45. 
	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO.
	TAK
	

	IV. POMPA WATERJET

	46. 
	Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał wideoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru)
	TAK
	

	47. 
	Pompa wodna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego
	TAK
	

	48. 
	Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego
	TAK
	

	49. 
	Zbiornik płynu – min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny)
	TAK
	

	50. 
	Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk z przewodem o długości  minimum 5m )
	TAK
	

	51. 
	Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym
	TAK
	

	52. 
	Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy
	TAK
	

	53. 
	Wydajność przepływu cieczy minimum 1900 ml/min 
	TAK
	

	54. 
	Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy
	TAK
	

	55. 
	Możliwość integracji z aparatem elektrochirurgicznym
	TAK
	

	56. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz 
	TAK
	

	57. 
	Klasa IP2X, klasa przeciwporażeniowa: I
	TAK
	

	58. 
	W zestawie dreny umożliwiające połączenie oferowanej pompy z oferowanymi endoskopami umożliwiające wykonanie minimum 100 zabiegów, w przypadku drenów wielorazowych minimum 2 kpl. 
	TAK
	

	V. POZOSTAŁE WYMAGANIA

	59. 
	W przypadku zaoferowania wideoendoskopów niekompatybilnych  z posiadanymi przez Zamawiającego procesorami obrazu (EPK-100p,   EPK-p ) dostarczenie procesora obrazu ze źródłem światła lub procesora obrazu i źródła światła umożliwiajacych wykonywanie badań oferowanymi endoskopami z możliwością przesłania sygnału wizyjnego do posiadanych przez Zamawiającego monitorów typu NEOVO X20B lub zaoferowanie monitorów medycznych o parametrach nie gorszych niż te, które posiadają monitory NEOVO X20B. Dostarczone i uruchomione przez Wykonawcę urządzenia mają być kompletne, kompatybilne z posiadanymi przez szpital torami wizyjnymi typ EPK-100, EPK-p i monitorami lub z dortarczonymi przez Wykonawcę urządzeniami i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

	TAK
	

	60. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty
	TAK
	

	61. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą.
	TAK
	

	62. 
	Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	63. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w dniu protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	64. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dpstarczone urządzenia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym

	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	65. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 
	TAK
	

	66. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


