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         ZAŁĄCZNIK NR 6
Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanych urządzeń do hemodializy 9 sztuk oraz systemu uzdatniania wody 1 kpl
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	URZĄDZENIA DO HEMODIALIZY 9 SZT



	1. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2017

	TAK
	

	2. 
	Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz

	TAK
	

	3. 
	Urządzenie przystosowane do współpracy z siecią dystrybucyjną wody  w zakresie ciśnień minimum od 1,2 bar do 6 bar.
	TAK
	

	4. 
	Urządzenie mobilne z funkcją blokowania minimum 2 kół.
	TAK
	

	5. 
	Funkcja wykonywania dializy Low-flux i High-flux

	TAK
	

	6. 
	Funkcja wykonywania zabiegów hemodializy metodą dwuigłową
	TAK
	

	7. 
	Funkcja wykonywania zabiegów hemodializy metodą jednoigłową
	TAK
	

	8. 
	Funkcja wykonywania ultrafiltracji sekwencyjnej – ISO-UF- bez użycia płynu dializacyjnego
	TAK
	

	9. 
	Automatyczne testowanie urządzenia przed i w trakcie zabiegu hemodializy
	TAK
	

	10. 
	Funkcja automatycznego pomiaru klirensu mocznika metodą on line
	TAK
	

	11. 
	Funkcja ciągłego pomiaru ultrafiltracji

	TAK
	

	12. 
	Monitorowanie ciśnienia krwi pacjenta NIBP

	TAK
	

	13. 
	Aparat wyposażony w filtr płynu dializacyjnego

	TAK
	

	14. 
	Funkcja wykonywania hemodializy wodorowęglanowej przy wykorzystaniu koncentratów różnych producentów - minimum 2 różnych producentów.

Podać nazwy producentów koncentratów.
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	15. 
	Funkcja wytwarzania koncentratu wodorowęglanowego z suchego składnika
	TAK
	

	16. 
	Funkcja niezależnego profilowania sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji
	TAK
	

	17. 
	Funkcja płynnej regulacji przepływu krwi w zakresie minumum od 50 ml/min do 500 ml/min
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 
	

	18. 
	Pompa heparyny z funkcją automatycznego bolusa

	TAK
	

	19. 
	Funkcja płynnej regulacji przepływu płynu dializacyjnego w zakresie minimum od 300 ml/min do 700 ml/min
	TAK

	

	20. 
	Możliwość programowania dezynfekcji termicznej, chemicznej i cytrotermicznej
	TAK
	

	21. 
	Temperatura dezynfekcji termicznej nie mniejsza niż 90oC
	TAK
	

	22. 
	Funkcja dezynfekcji przy pomocy środków płynnych

	TAK
	

	23. 
	Archiwizowanie przeprowadzonych dezynfekcji

	TAK
	

	24. 
	Archiwizowania danych pracy urządzenia minimum:

-parametry procesu dezynfekcji

-parametry procesu dializy
	TAK
	

	25. 
	Dostęp do punktu pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawiania aparatu
	TAK
	

	26. 
	Urządzenie wyposażone w funkcję opróżniania

	TAK
	

	27. 
	Funkcja podtrzymania pracy urządzenia w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej przez co najmniej 15 minut
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	28. 
	Kolorowy ekran LCD

	TAK
	

	29. 
	Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

	TAK
	

	30. 
	Możliwość współpracy z zewnętrznym systemem komputerowym

	TAK
	

	31. 
	Zestaw dodatkowych filtrów do ultradializy – UFD, w okresie gwarancyjnym min. 4 sztuki rocznie dla każdego aparatu

	TAK
	

	32. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia mają być nowe, kompletne i po montażu oraz uruchomieniu pracować zgodnie z przeznaczeniem.

	TAK
	

	SYSTEM UZDATNIANIA WODY 1 KPL



	33. 
	Dostawa,montaż i uruchomienie systemu uzdatniania wody i linii dystrybucyjnej 10-cio stanowiskowej.

	TAK
	

	34. 
	Przyłącze wody wodociągowej zawierające elektrozawór zabezpieczający system uzdatniania wody oraz pomieszczenia przed zalaniem w przypadku rozszczelnienia instalacji wodnej.

	TAK
	

	35. 
	W pełni automatyczny system podnoszenia ciśnienia wody zawierający:

a) zbiornik polietylenowy o pojemności w zakresie od 500 dm3 do 650 dm3 o wymiarach umożliwiajacych umieszczenie go na powierzchni o wymiarach 150 cm x 90 cm,

b) filtr z płukaniem wstecznym,

c) system napowietrzania wody,

d) pompa ciśnieniowa zintegrowana ze zbiornikiem,

e) układ automatycznego napełniania,

f) zabezpieczenie pompy przed pracą bez wody („na sucho”).
	TAK
	

	36. 
	Uzdatnianie wstępne:

a) odżelazacz, ilość złoża filtracyjnego nie mniej 

       niż 160 dm3 ,   

b) filtr węglowy, ilość złoża filtracyjnego nie 

       mniej niż 150 dm3,

c) zmiękczacz wody w systemie pracy 

       równoległej wyposażony w:

· dwa niezależne filtry zawierające żywicę jonowymienną, zmiękczającą wodę,

· każdy filtr zawierający przepływomierz z generatorem impulsów, będący częścią składową centralnych zaworów sterujących,

· dwa zbiorniki solanki,

d) dwudziestocalowy filtr wstępny mechaniczny    
       o gęstości 1 mikrona.
	TAK
	

	37. 
	System uzdatniania wstępnego oraz system podnoszenia ciśnienia wyposażone

w zespół zaworów odcinających z możliwością ominięcia poszczególnych urządzeń.


	TAK
	

	38. 
	Monitor odwróconej osmozy:

a) urządzenie w jednej obudowie wraz z układem sterowania i kontroli parametrów,

b) dezynfekcja monitora i rurociągu wody czystej razem lub osobno, z możliwością włączenia aparatów do hemodializy,

c) pomiar przewodności wody wejściowej i wyjściowej,

d) układ kontroli jakości wody z systemem alarmowym,

e) pomiar przepływu odrzutów, produkcji i poboru wody czystej,

f) czujnik wycieku wody w urządzeniu,

g) programowalny, automatyczny, zabezpieczony kodem program dezynfekcji chemicznej,

h) system automatycznego płukania zapobiegający rozwojowi bakterii podczas przestojów urządzenia,

i) układ sygnalizacji zewnętrznej.

	TAK
	

	39. 
	Wydajność urządzenia minimum 12 dm3/min wody uzdatnionej.

	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 
	

	40. 
	Woda po odwróconej osmozie ma spełniać wymagania jakościowe zgodnie z aktualną monografią Farmakopei Polskiej


	TAK
	

	41. 
	System przeciwzalewowy współpracujący z elektrozaworem opisanym w poz.34.

	TAK
	

	42. 
	Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu uzdatniania wody wykona mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania potwierdzające, 

że wyprodukowana woda spełnia wymagania jakościowe zgodnie z aktualną monografią Farmakopei Polskiej 

	TAK
	

	43. 
	Linia dystrybucyjna – kompletna linia PEX z panelami przyłączeniowymi umożliwiajacymi podłączenie 10 aparatów do hemodializy. Każdy panel z otwartym ściekiem i pułapką powietrzną.

	TAK
	

	44. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia mają być nowe, kompletne i po montażu oraz uruchomieniu produkować wodę z wymaganą jakością i  wydajnością.


	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA



	45. 
	W zakresie urządzeń do hemodializy w okresie gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy, wraz z wymianą części zużywalnych zgodnie z procedurą przeglądową, wliczone w cenę oferty.

	TAK
	

	46. 
	W zakresie systemu do uzdatniania wody w okresie gwarancji przeglądy okresowe nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy, wraz z wymianą złóż w kolumnach filtrujących (żelazowa i węglowa) wliczone w cenę oferty.


	TAK
	

	47. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą.


	TAK
	

	48. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń  – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 40 dni od daty protokolarnego przekazania przez Zamawiającego pomieszczeń do których zostaną dostarczone i w których zostaną zamontowane oraz uruchomione urządzenia. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 30 września 2017r., a protokolarne przekazanie przez Zamawiającego pomieszczeń nastąpi do 5 dni od daty przesłania wezwania


	TAK
	

	49. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w dniu protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.


	TAK
	

	50. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczone urządzenia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym


	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	51. 
	W zakresie urządzeń do hemodializy sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.
	TAK
	

	52. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzeń do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


	TAK
	

	53. 
	Dostępność wyposażenia i części zamiennych przez okres nie krótszy niż 10 lat


	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty
........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


