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         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
.

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Stół operacyjny fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 rok.
	TAK
	

	2. 
	Stół segmentowy z napędem elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym.
	TAK
	

	3. 
	Podstawa, kolumna stołu į wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych oraz płynów fizjologicznych.
	TAK
	

	4. 
	Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiająca z każdej strony wsunięcie stóp operatora.
	TAK
	

	5. 
	Stół mobilny na czterech kołach transportowych z systemem blokowania kół.
	TAK
	

	6. 
	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz oraz akumlatorowe.

	TAK
	

	7. 
	Akumlatory oraz ładowarka wbudowane w stół.

	TAK
	

	8. 
	Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego oraz z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. 

	TAK
	

	9. 
	Blat stołu przezierny dla promieni RTG na całej długości.

	TAK
	

	10. 
	Blat w konfiguracji złożonej z segmentów:

 - segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów,

 - segment pleców,
 - segment siedziska z wycięciem urologicznym,
 - segment nóg dzielony wzdłuż osi stołu.
	TAK
	

	11. 
	Możliwosć zamiany segmentu nóg z segmentem głowy
	TAK
	

	12. 
	Obciążenie stołu w każdym położeniu minimum             300 kg.
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	13. 
	Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone na całej długości segmentów z obu stron oraz z trzech stron segmentu głowy.


	TAK
	

	14. 
	Długość stołu w konfiguracji podstawowej t.j. segment głowy, segment pleców, segment siedziska, segment nóg bez szyn sprzętowych minimum 2000 mm 
	TAK
	

	15. 
	Szerokość stołu bez szyn sprzętowych minimum                       500 mm

	TAK
	

	16. 
	Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego oraz panelu sterującego na  kolumnie : 

-włączanie/wyłączanie stołu,

- góra/dół,

- przechyły boczne,

- pozycja anty- i Trendelenburga,

- pozycja "flex" i "reflex”,

- położenie segmentu pleców,

- segment nóg,

- pozycja „0”,

- przesuw wzdłużny,

- pozycja odwrócona.

	TAK
	

	Zakresy regulacji:


	17. 
	Regulacja segmentu głowy wspomagana sprężyną gazową w zakresie minimum od –45˚ do +25˚

	TAK
	

	18. 
	Regulacja elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna segmentu pleców w zakresie minimum od -40˚ do +70˚ 

	TAK
	

	19. 
	Regulacja elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna pozycji Trendelenburga minimum +30˚, anty Trendelenburga minimum -30˚

	TAK
	

	20. 
	Flex (segment pleców/segment siedziska) w zakresie minimum -22˚ /-22˚
	TAK
	

	21. 
	Reflex (segment pleców/segment siedziska) w 
zakresie minimum + 30˚  / + 30˚ 

	TAK
	

	22. 
	Przechył boczny minimum 20˚ na kazdą stronę. 

	TAK
	

	23. 
	Segmenty nóg w zakresie minimum od – 90˚ do +70˚, odwodzenie 90˚ każdy.


	TAK
	

	24. 
	Wysokość w zakresie minimum od 745 mm do 1165 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej  krawędzi materaca.
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie.
	

	25. 
	Materace zdejmowane, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, bezszwowe, odporne na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostepnymi środkami.

	TAK
	

	Wyposażenie stołu:


	26. 
	Ekran anestezjologiczny z uchwytem do mocowania.

	TAK
	

	27. 
	Wieszak kroplówek z uchwytem do mocowania.

	TAK
	

	28. 
	Podpora ręki z regulacją 180˚ w płaszczyżnie poziomej (możliwosć montażu z obu stron stołu) z uchwytem do mocowania.

	TAK
	

	29. 
	Podpora ręki z regulacją wysokości z uchwytem do mocowania.
	TAK
	

	30. 
	Podpora nogi typu Goepel z regulacją z uchwytem do mocowania.

	TAK
	

	31. 
	Pas do mocowania ciała 1 szt.

	TAK
	

	32. 
	Zapórki boczne z regulacją z uchwytami do mocowania 2 szt.
	TAK
	

	33. 
	Stolik do operacji ręki umożliwiający dostęp operatora do pola operacyjnego mocowany na bocznych szynach stołu operacyjnego z podpórką stabilizującą.
	TAK
	

	34. 
	Płyta do operacji barku, ruch podnoszenia į opuszczania wspomagany sprężyną gazową, przezierna na promienie RTG, wyposażona w chełm mocujący głowę pacjenta regulowany oraz odejmowane boczne panele.

	TAK
	

	35. 
	Przystawka ortopedyczna kończyn dolnych z mocowaniem pozwalającym na stabilne połączenie ze stołem operacyjnym składająca się z:

- belka wyciągowa z włókna węglowego o dwóch przegubach pozwalająca na regulację w poziomie wraz z podporami 2 szt,

- śruba wyciągowa z zakresem regulacji minimum                200 mm (+/-20 mm) z możliwością regulacji odchylenia od poziomu oraz od osi wzdłużnej stołu, wyposażona w but mocujący stopę pacjenta z regulacją osi obrotu 2szt,

- uchwyt śruby Kirschnera 1 szt,

- przedłużka ortopedyczna w kształcie litery „L“1 szt,

- przedłużka ortopedyczna prosta 1 szt.

- zapórka łonowa z ławeczką z włókna węglowego                   1 szt.

- zapórka lędźwiowa 1 szt.

- płyta pod nogi umożliwiajaca położenie nóg pacjenta przed ułożeniem na wyciągu 1 szt.

- uchwyty mocujące niezbędne do montażu akcesoriów ortopedycznych 3 szt.
	TAK
	

	36. 
	Mata grzewcza na stół , przezierna dla promieniowania RTG, rozmiar 50cm (+/-5cm) na 100cm (+/-5cm ) z czujnikami temperatury rozmieszczonymi równomiernie na macie

 – 1 szt.

Kontroler maty grzewczej z możliwością podłączenia 2 mat lub koców grzewczych z regulacją temperatury w zakresie min. 320 C do 390 C (co 0,50C) z wyświetlaczem z zadaną i aktualną temperaturą, z alarmami wysokiej i niskiej temperatury oraz braku zasilania, z możliwością instalacji na stojaku kroplówki lub na szynie bocznej stołu  – 1 szt.

Materac żelowy wymiar 110cm (+/-5cm) x 50cm (+/-5cm)  x 1,5 cm (+/-0,5cm)  – 1 szt
	TAK
	

	37. 
	Wózek na akcesoria ortopedyczne 1 szt.
	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA



	38. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.
	TAK
	

	39. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	40. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia– na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017r.
	TAK
	

	41. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą
	TAK
	

	42. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące  na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego  przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	43. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 
	TAK
	

	44. 
	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

