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         ZAŁĄCZNIK NR 6.1

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego zestawu do laparoskopii 1 kpl
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                       Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Zestaw do laparoskopii fabrycznie nowy


	TAK
	

	I. Kamera z obiektywem i procesorem obrazu full HD 1 zestaw 

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	2. 
	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD minimum 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, proporcje boków 16:9, wyposażona w 3 przetworniki wysokiej rozdzielczości.


	TAK
	

	3. 
	Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji ICG w bliskiej podczerwieni


	TAK
	

	4. 
	Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski sterujące umożliwiające sterowanie żródłem światła i rejestratorem obrazu.
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	5. 
	Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parafocal.


	TAK
	

	6. 
	Czułość nie gorsza niż 1,2 lux.


	TAK
	

	7. 
	Uchwyt na kamerę do zamocowania na kolumnie chirurgicznej 1 szt.
	TAK
	

	8. 
	Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamery FULL HD z                                               3 przetwornikami obrazowymi.


	TAK
	

	9. 
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo FULL HD  minimum 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI 


	TAK
	

	10. 
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia:                              - sztywnego wideolaparoskopu 3D FULL HD, - giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem       obrazowym umieszczonym w końcówce sondy wziernikowej, takich jak: wideokolonoskop, wideogastroskop, wideobronchoskop, wideocystoskop


	TAK
	

	11. 
	Min. 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie klawiatury i drukarki, w tym minimum 1 gniazdo na panelu przednim.


	TAK
	

	12. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawianie poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery.


	TAK
	

	13. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawianie zadanego przepływu i ciśnienia CO2 oraz start/stop insuflacji bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery.


	TAK
	

	14. 
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli    w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez:                                                                          - przyciski głowicy kamery,                                               - klawiaturę podłączoną do sterownika    kamery.
	TAK
	

	15. 
	Zapis filmów w formacie: minimum  mpg 4.


	TAK
	

	16. 
	Zapis zdjęć w formacie: minimum jpg.


	TAK
	

	17. 
	Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć.


	TAK
	

	18. 
	Obsługa funkcji kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i z menu operacyjnego kamery wyświetlanego na ekranie.


	TAK
	

	19. 
	Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usuwania                        z menu wybranych ikon.


	TAK
	

	20. 
	Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery (profili użytkowników) dla min. 20 użytkowników.


	TAK
	

	21. 
	Możliwość importu/eksportu profili użytkowników z/do pamięci PenDrive. 


	TAK
	

	22. 
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, minimum: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. 


	TAK
	

	23. 
	Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery.
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24. 
	Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie


	TAK
	

	25. 
	Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie.


	TAK
	

	26. 
	Tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła:                                              - manualny - ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery,                       - automatyczny - automatyczna regulacja poziomu natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie  doświetlonego obrazu na ekranie monitora
	TAK
	

	27. 
	Funkcja wyświetlania parametrów insuflatora tj. aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie.


	TAK
	

	28. 
	Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym blokowaniem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła.  


	TAK
	

	29. 
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie.


	TAK
	

	30. 
	Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie.


	TAK
	

	31. 
	Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie.


	TAK
	

	32. 
	Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min. 5 stopni regulacji.


	TAK
	

	33. 
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 stopni regulacji.


	TAK
	

	34. 
	Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyłączenia i włączenia w dowolnym momemcie.
	TAK
	

	35. 
	W zestawie:                                                                         - pamięć PenDrive min. 32GB,                                        - przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D, dł. 3 m,                                           - klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą,                                                   - przejściówka z gniazda DVI-D na HDMI,                                        - przewód łączący sterownik kamery z oferowanym źródłem światła umożliwiajacy sterowanie nim z głowicy kamery,                                                                       - przewód łączący sterownik kamery z oferowanym insuflatorem umożliwiajacy sterowanie nim z głowicy kamery.
	TAK
	

	II.  Monitor medyczny LCD FULL HD – 1 szt

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	36. 
	Przekątna ekranu min. 27"


	TAK
	

	37. 
	Rozdzielczość min. FULL HD, minimum 1920 x 1080 pikseli, skanowanie progresywne


	TAK
	

	38. 
	Proporcje boków ekranu 16:9


	TAK
	

	39. 
	Wejścia cyfrowe: minimum DVI-D, 3G-SDI


	TAK
	

	40. 
	Wyjścia cyfrowe: minimum DVI-D, 3G-SDI


	TAK
	

	41. 
	Kontrast, min. 2000:1
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	42. 
	Jasność minimum 450 cd/m²


	TAK
	

	43. 
	Mocowanie VESA 100 do zamocowania do podstawki lub wysięgnika.
	TAK
	

	44. 
	Wysięgnik do zamocowania monitora o zasięgu minimum 60 cm składający się z dwóch ramion połączonych przegubem przystosowany do zamocowania do posiadanej przez Zamawiającego kolumny chirurgicznej produkcji firmy Kendromed typ KENDROPORT K125S-ALFA60/100.
	TAK
	

	II. Źródło światła LED - 1 zestaw 

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	45. 
	Źródło światła wykorzystujące technologię LED.
	TAK
	

	46. 
	Temperatura barwowa w zakresie od 5500K do 6100K.
	TAK
	

	47. 
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W.
	TAK
	

	48. 
	Sterowanie źródłem światła za pomocą przycisków lub pokręteł lub ekranu dotykowego.
	TAK
	

	49. 
	Funkcja ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery.
	TAK
	

	50. 
	Wskaźnik paskowy lub/i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła.
	TAK
	

	51. 
	Dostępna funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego.
	TAK
	

	52. 
	Praca źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła.
	TAK
	

	53. 
	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów lub adaptery do posiadanych przez Zamawiającego światłowodów firmy Storz, Olympus, Stryker, Wolf.
	
	

	54. 
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, długość minimum 300 cm, średnica w zakresie od 4,8 do 5,0 mm - 2 szt. przystosowany  do sterylizacji w autoklawie.
	TAK
	

	III. Insuflator CO2 z podgrzewaniem - 1 zestaw 

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	55. 
	Możliwość zasilania insuflatora ze źródła wysoko- i niskociśnieniowego CO2.
	TAK
	

	56. 
	Funkcja podgrzewania CO2 z wykorzystaniem drenów sterylizowalnych bez ograniczenia ilości sterylizacji, minimum 3 dreny.
	TAK
	

	57. 
	Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie minimum 0 – 30 mmHg.
	TAK
	

	58. 
	Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie minimum 0 – 30 l/min.
	TAK
	

	59. 
	Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożlwiające bezpośrednie połączenie ze sterownikiem kamery w celu:                                                       - ustawiania ciśnienia i przepływu CO2 oraz start / stop insuflacji poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery.


	TAK
	

	60. 
	Funkcja wyświetlania aktualnego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora i na ekranie monitora operacyjnego.
	TAK
	

	61. 
	Wyświetlacz objętości zużytego gazu.


	TAK
	

	62. 
	Zintegrowany z urządzeniem uchwyt na awaryjną butlę CO2.
	TAK
	

	63. 
	W zestawie:                                                                        - przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2,  dł. min. 100 cm - 1 szt.,                                                                                        - przewód niskociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2  (instalacja gazów medycznych, gniazda w standardzie AGA),    dł. min. 600 cm - 1 szt.,                                                                - filtr CO2 – 50 szt.
	TAK
	

	IV. Urządzenie do oddymiania pola operacyjnego

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	64. 
	Urządzenie do oddymiania pola operacyjnego (operacje w technice laparoskopowej) współpracacujące z diatermią typu VIO firmy ERBE posiadaną przez Zamawiajacego tzn. po uruchomieniu funkcji cięcia i/lub koagulacji automatycznie włącza się funkcja oddymiania.


	TAK
	

	65. 
	Dren do oddymiania wielorazowy bez ograniczenia cykli sterylizacji (do mechanicznego zużycia)  2 szt.lub dreny jednorazowe 10 szt.
	TAK
	

	V. Laparoskopowa pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	66. 
	Maksymalne ciśnienie płukania minimum 1000 mmHg.
	TAK
	

	67. 
	Wydajność płukania minimum 1 l/min.
	TAK
	

	68. 
	Wyłącznik nożny.
	TAK
	

	69. 
	Zestaw drenów silikonowych do płukania, nadający się do sterylizacji bez ograniczeń ilości cykli sterylizacji (do zużycia mechanicznego)- 3 szt.
	TAK
	

	VII.  Narzędzia laparoskopowe, wielokrotnego użytku



	70. 
	Optyka laparoskopowa sztywna z funkcją śródoperacyjnej zmiany kierunku osi obrazowania w zakresie kąta od 0° do 120°, pokrętło zmiany kierunku osi obrazowania umieszczone ergonomicznie w pobliżu okularu optyki, śr. 10 mm, dł. 31 - 32 cm, system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna –                      1 szt.
	TAK
	

	71. 
	Pojemnik przystosowany do przechowywania i sterylizacji oferowanej optyki 1 szt.
	TAK
	

	72. 
	Nożyczki METZENBAUM, ostrza zakrzywione, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; średnica 5 mm, długość 36 cm -2 szt.
	TAK
	

	73. 
	Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm , do instrumentów laparoskopowych nadający się do sterylizacji, bez ograniczeń ilości cykli sterylizacji (do zużycia mechanicznego) -2 szt.
	TAK
	

	74. 
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, średnica 5 mm, długość 36 cm - 2 szt.
	TAK
	

	75. 
	Klipsownica wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet:  tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania, wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 36 cm - 1 szt.


	TAK
	

	76. 
	Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany                  z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 36 cm - 1 szt.
	TAK
	

	77. 
	Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, długość 36 cm, śr. 5mm - 1 szt.


	TAK
	

	78. 
	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze proste, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniający zapinkę z prawej strony; średnica 5 mm, długość 33 cm - 1 szt.


	TAK
	

	79. 
	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, przeźroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matą typu "jeż", wymiary zewnętrzne minimum [szer. x gł. x wys.] -      585 x 255 x 145 mm - 2 szt.


	TAK
	

	80. 
	Popychacz węzłów CICE, rozm. 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt.
	TAK
	

	VIII.   POZOSTAŁE WYMAGANIA



	81. 
	Urządzenia wymagające zawieszenia na kolumnie laparoskopowej powinny być wyposażone w odpowiednie uchwyty kompatybilne z kolumną firmy Kendromed typ KENDROPORT K125S-ALFA60/100


	TAK
	

	82. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia, narzędzia oraz osprzęt mają być kompatybilne ze sobą i umożliwiać po skompletowaniu, zmontowaniu               i uruchomieniu wykonywanie zabiegów operacyjnych w technice laparoskopowej.


	TAK
	

	83. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.


	TAK
	

	84. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą.


	TAK
	

	85. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu  zamówienia – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 50 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 30 września 2017r.

	TAK
	

	86. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	87. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym


	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	88. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 


	TAK
	

	89. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty
........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

