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         ZAŁĄCZNIK NR 6.2

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanych diatermii chirurgicznych 2 sztuki
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                       Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	I. Diatermia do operacji laparoskopowych
Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	1. 
	Diatermia chirurgiczna z funkcją zamykania dużych naczyń oraz sterowania odsysaniem gazów w operacjach wykonywanych techniką laparoskopową.
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016


	TAK
	

	3. 
	Zasilanie 230V 50 Hz


	TAK
	

	4. 
	Urządzenie do elektrochirurgii monopolarnej i bipolarnej


	TAK
	

	5. 
	Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza


	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	6. 
	Wielkość wyświetlacza (długość przekątnej w calach) minimum 5”.


	TAK
	

	7. 
	Kolorowy wyświetlacz graficzny do komunikacji z użytkownikiem.


	TAK
	

	8. 
	Gniazdo monopolarne z możliwością podłączania narzędzi w minimum 2 standardach, minimum: 3-PIN international i innym - 1 szt.


	TAK
	

	9. 
	Gniazdo bipolarne z możliwością przyłączania kabli w minimum 3 standardach, minimum:  2 PIN 22mm oraz  2 PIN 28mm i innym - 1 szt. 


	TAK
	

	10. 
	Możliwość wymiany gniazd w aparacie przez użytkownika na inne o innych standardach wtyków.
	TAK
	

	11. 
	Gniazdo elektrody biernej szt.1.


	TAK
	

	12. 
	Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów połączone z optymalizacją parametrów pracy.


	TAK
	

	13. 
	Moc cięcia monopolarnego minimuim 300 W.


	TAK
	

	14. 
	Możliwość regulacji stopnia hemostazy przy cięciu monopolarnym i bipolarnym – minimum 8 poziomów w każdym programie cięcia.


	TAK
	

	15. 
	Minimum 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym program cięcia precyzyjnego.


	TAK
	

	16. 
	Tryby koagulacji monopolarnej min 5 w tym program  do koagulacji precyzyjnej.


	TAK
	

	17. 
	Funkcja autostop w koagulacji monopolarnej.

	TAK
	

	18. 
	Funkcja auto start z możliwością ustawienia czasu zwłoki w zakresie minimum od 0 do 9 s  z krokiem co 0,1 s.
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	19. 
	Możliwość regulacji intensywności koagulacji monopolarnej i bipolarnej – minimum 2 różne efekty tkankowe dla każdego trybu koagulacji mono i bipolarnej.
	TAK
	

	20. 
	Moc maksymalna koagulacji monopolarnej min. 200W, w tym minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej muszą posiadać moc nie mniejszą niż 200 W.
	TAK
	

	21. 
	Maksymalna moc koagulacji bipolarnej minimum 200 W.
	TAK
	

	22. 
	Maksymalna moc cięcia bipolarnego minimum 350 W.
	TAK
	

	23. 
	Minimum 3 programy do koagulacji bipolarnej.
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24. 
	Program do bipolarnej koagulacji precyzyjnej z regulowanym efektem tkankowym w skali minimum 3 punktowej.


	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	25. 
	Funkcja zamykania dużych naczyń minimum do 7 mm. Proces zamykania dużych naczyń powinien odbywać się w cyklu automatycznym, po aktywacji aparat sam dozuje prąd i wszystkie jego parametry a po skończonym cyklu wysyła informacje akustyczne i komunikat tekstowy na ekranie oraz wyłącza prąd. Nie jest dopuszczalna ręczna regulacja mocy w tym programie.


	TAK
	

	26. 
	Regulacja ograniczenia mocy z krokiem co 1W w całym zakresie pracy diatermii we wszystkich programach, które dopuszczają ręczną regulację mocy.


	TAK
	

	27. 
	Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnej i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego.


	TAK
	

	28. 
	Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna oraz dźwiękowa wykrytych błędów


	TAK
	

	29. 
	Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z diatermii.


	TAK
	

	30. 
	Możliwość współpracy z przystawką do preparowania strumieniem wody.


	TAK
	

	31. 
	Funkcja umożliwiająca współpracę z odsysaczem dymów operacyjnych sterowanym z diatermii automatycznie włączającym się i wyłączającym w trakcie prowadzenia cięcia i koagulacji. 


	TAK
	

	32. 
	Możliwość współpracy z modułem lokalizacji nerwów. Moduł sterowany z panelu diatermii, aktywacja neurotestu za pomocą uchwytu monoloparnego.


	TAK
	

	33. 
	Możliwość zmiany programu przez chirurga w czasie zabiegu z klasycznego uchwytu monopolarnego posiadającego 2 przyciski   za pomocą kombinacji tych przycisków oraz z wyłącznika nożnego za pomocą przycisku do przełączania programów.


	TAK
	

	34. 
	Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami cięcie/koagulacja i kablem o długości minimum 4m w komplecie z elektrodą lancetową. Przystosowany do sterylizacji parowej 2 szt.


	TAK
	

	35. 
	Instrument do zamykania dużych naczyń, wielorazowy lub jednorazowy, długość 20 – 21 cm w komplecie z kablem o długości minimum 4m. Wymaga się dostarczenia instrumentów umożliwiających wykonanie 60 zabiegów, ale nie mniej niż 2 szt.


	TAK
	

	36. 
	Instrument laparoskopowy do zamykania dużych naczyń , wielorazowy lub jednorazowy, długość 34 – 35 cm średnica 5 mm, końcówki radełkowane, zagięte typ Merylamd w komplecie z kablem o długości minimum 4m. 

Wymaga się dostarczenia instrumentów umożliwiających wykonanie 60 zabiegów, ale nie mniej niż 2 szt.


	TAK
	

	37. 
	Instrument laparoskopowy do koagulacji i cięcia  prądem HF, wielorazowy, długość 34 – 35cm średnica 5 mm, końcówki zagięte w komplecie z kablem o długości minimum 4m.

Wymaga się dostarczenia instrumentów umożliwiających wykonanie 60 zabiegów, ale nie mniej niż 2 kpl.


	TAK
	

	38. 
	Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym – 300 szt.


	TAK
	

	39. 
	Kabel do elektrod neutralnych wielorazowy - 1 szt.


	TAK
	

	40. 
	Wyłącznik nożny podwójny z funkcją przełączania programów - 1 szt.


	TAK
	

	II. Diatermia zabiegowa

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :

	41. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016


	TAK
	

	42. 
	Zasilanie 230V 50 Hz


	TAK
	

	43. 
	Minimum 3 gniazda elektrod: 1 x elektroda monopolarna, 1 x elektroda bipolarna, 1 x elektroda neutralna.


	TAK
	

	44. 
	Moc cięcia monopolarnego min. 100W
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	45. 
	Ekran ciekłokrystaliczny do komunikacji z użytkownikiem


	TAK
	

	46. 
	Minimum 2 programy cięcia monopolarnego. 


	TAK
	

	47. 
	Min 2 tryby koagulacji monopoplarnej 


	TAK
	

	48. 
	Moc koagulacji monopolarnej min. 80W
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	49. 
	Regulacja mocy krokiem co 1 W w całym zakresie i we wszystkich programach.


	TAK
	

	50. 
	Moc koagulacji bipolarnej minimum 50W
	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	51. 
	Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnej i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego
	TAK
	

	52. 
	Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa z podaniem przyczyny i opisem błędu.


	TAK
	

	53. 
	Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym  100 szt


	TAK
	

	54. 
	Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej długość minimum 4 m.


	TAK
	

	55. 
	Elektroda monopolarna nożowa 3,4 x 24 mm - 1szt.


	TAK
	

	56. 
	Elektroda monopolarna lancetowa zagięta 1,5 x 17 mm - 1szt.


	TAK
	

	57. 
	Elektroda monopolarna igłowa 0,8 x 22 mm - 1szt.


	TAK
	

	58. 
	Elektroda kulkowa 4 mm - 1szt.


	TAK
	

	59. 
	Elektroda monopolarna pętlowa 6 mm -1szt.


	TAK
	

	60. 
	Elektroda monopolarna epilacyjna 0,15 mm , dł 45 mm - 10szt.


	TAK
	

	61. 
	Uchwyt elektrod epilacyjnych 2 szt.


	TAK
	

	62. 
	Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowego użytku z kablem długości minimum 4 m. - 2 szt.


	TAK
	

	III. POZOSTAŁE WYMAGANIA



	63. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia mają być nowe, kompletne, kompatybilne ze sobą i po zmontowaniu i uruchomieniu umożliwiać wykonanie zabiegów elektrochirurgicznych zgodnie z przeznaczeniem.


	TAK
	

	64. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty


	TAK
	

	65. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą.


	TAK
	

	66. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu  zamówienia – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 30 września 2017r.
	TAK
	

	67. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.


	TAK
	

	68. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach   i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym


	TAK
Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	69. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 


	TAK
	

	70. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

