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         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane  i  oferowane  parametry  techniczne
oferowanego aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii 1 sztuka 
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	APARAT DO ECHOKARDIOGRAFII  1 sztuka


	1. 
	Cyfrowy aparat ultrasonograficzny,  fabrycznie  nowy z  2017r. 

	TAK
	

	2. 
	Zasilanie 230V 50Hz.

	TAK
	

	3. 
	Dynamika min. 270 dB.

	TAK
	

	4. 
	Częstotliwość pracy w zakresie minimum                        od 2.0 MHz do 12.0 MHz
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 2 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	5. 
	Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000

	TAK
	

	6. 
	Monitor  kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px  umieszczony na ruchomym wysięgniku  z  możliwością  regulacji  min. w zakresie:  lewo-prawo, góra-dół, przechył przód-tył oraz możliwością zmiany wysokości monitora niezależnie od wysokości  konsoli aparatu

	TAK
	

	7. 
	Minimum 4 aktywne  gniazda do przyłączenia głowic obrazowych

	TAK
	

	8. 
	Panel sterowania aparatu umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia w zakresie obrotu i wysokości z dodatkowym panelem  dotykowym o przekątnej min. 12” wspomagający obsługę aparatu.

	TAK
	

	9. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund

	TAK
	

	10. 
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500GB
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 2 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	11. 
	Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min.  DICOM, AVI, JPG

	TAK
	

	12. 
	Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu

	TAK
	

	13. 
	Możliwość zainstalowania zasilania bateryjnego pozwalającego na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek.

	TAK
	

	14. 
	Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 2 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	15. 
	Obrazowanie :

- harmoniczne

- harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw.   

  inwersja fazy)

- trapezoidalne na głowicach liniowych


	TAK
	

	16. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D minimum 1400 Hz

	TAK
	

	17. 
	- Doppler pulsacyjny (PWD): rejestrowane 
  prędkości maksymalne (przy zerowym kącie 
  bramki)  min. od -8m/s do 0 oraz od 0 do +8 
  m/s; 

- Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości 
  maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do 
  +300 cm/s. 

- Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i 
  wyświetlanych prędkościach min. od -12 m/s 
  do 0 oraz od 0 do +12 m/s (przy zerowym 
  kącie bramki);

- Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny

- Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej 
  (SV) min. 1-15 mm

	TAK
	

	18. 
	Anatomiczny M-mode  i  tryb Triplex

	TAK
	

	19. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz  B-mode + Color Doppler 

	TAK
	

	20. 
	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych osób dorosłych oraz dzieci w tym oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking) z możliwoscią oceny i generowania wyników obliczeń globalnej i regionalnych funkcji lewej komory serca, oraz ich prezentowanie w postaci zestawinia i  17-segmentowego wykresu tarczowego (tzw. „oko byka“).
Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości.
Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory bazujące na technologii speckle tracking 
	TAK
	

	21. 
	Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo

	TAK
	

	22. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 2 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	23. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)

	TAK
	

	24. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)

	TAK
	

	25. 
	Praca w trybie  wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej    z głowic. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego

	TAK
	

	26. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy.

	TAK
	

	27. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów  przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)

	TAK
	

	28. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera

	TAK
	

	29. 
	Pomiar odległości ( min. 8 pomiarów jednocześnie) , obwodu, pola powierzchni, objętości.

	TAK
	

	GŁOWICA SEKTOROWA


	30. 
	Głowica sektorowa szerokopasmowa, ilość elementów min. 60

	TAK
	

	31. 
	Zakres częstotliwości emitowanych minimum 2.0 MHz -4.0 MHz

	TAK
	

	32. 
	Obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 90°

	TAK
	

	GŁOWICA SEKTOROWA PEDIATRYCZNA


	33. 
	Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz.

	TAK
	

	34. 
	Obrazowanie harmoniczne.

	TAK
	

	35. 
	Kąt widzenia minimum 90°; ilość elementów minimum 90

	TAK
	

	36. 
	Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy

	TAK
	

	GŁOWICA LINIOWA


	37. 
	Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych minimum                             5.0 – 12.0 MHz.
	TAK
	

	38. 
	Obrazowanie harmoniczne

	TAK
	

	39. 
	Liczba elementów akustycznych min. 190; długość czoła głowicy (FOV) max. 50mm

	TAK
	

	GŁOWICA SEKTOROWA DO PRZEZPRZEŁYKOWYCH BADAŃ SERCA DOROSŁYCH  


	40. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową o zakresie pracy min. 2-7 MHz, i  min. 2500 elementach , obrazowanie harmoniczne.

	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA


	41. 
	Jednorazowa dostawa i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 40 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 30 września 2017r.
	
	

	42. 
	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku  polskim, karta gwarancyjna oraz wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z  aparatem ultrasonograficznym do echokardiografii.  
	
	

	43. 
	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do echokardiografii lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	
	

	44. 
	Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis  minimum 24 miesiące na dostarczony aparat ultrasonograficzny do echokardiografii od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii. Rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	45. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	
	

	46. 
	W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych.
	
	


  Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

