AE/ZP-27-41/17 








         ZAŁĄCZNIK NR 6

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
.

	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                   Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Stół operacyjny fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 rok.
	TAK 
Punktacja:
Rok produkcji 2016 - 0 pkt.

Rok produkcji 2017 - 3 pkt
	

	2. 
	Stół segmentowy z napędem elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym.
	TAK
	

	3. 
	Podstawa, kolumna stołu į wyposażenie wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych oraz płynów fizjologicznych
	TAK
	

	4. 
	Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiająca z każdej strony wsunięcie stóp operatora.
	TAK
	

	5. 
	Stół mobilny na czterech kołach transportowych z systemem blokowania kół.
	TAK
	

	6. 
	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz oraz akumlatorowe.


	TAK
	

	7. 
	Akumlatory oraz ładowarka wbudowane w stół.


	TAK
	

	8. 
	Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego oraz z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie  lub podstawie stołu. 
	TAK
	

	9. 
	Blat stołu przezierny dla promieni RTG na całej długości.


	TAK
	

	10. 
	Blat w konfiguracji złożonej z segmentów:

 - segment głowy z szynami do mocowania       

   akcesoriów,

 - segment pleców,
 - segment siedziska z wycięciem urologicznym,
 - segment nóg dzielony wzdłuż osi stołu.
	TAK
	

	11. 
	Możliwosć zamiany segmentu nóg z segmentem głowy
	TAK
	

	12. 
	Obciążenie stołu w każdym położenu minimum 250 kg
	TAK
Punktacja:

Warunek min. -0 pkt

Maksymalna wartość - 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	13. 
	Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone na całej długości segmentów z obu stron oraz z trzech stron segmentu głowy.
	TAK
	

	14. 
	Długość stołu w konfiguracji podstawowej t.j. segment głowy, segment pleców, segment siedziska, segment nóg bez szyn sprzętowych minimum 1950mm
	TAK
Punktacja:

Warunek min.- 0 pkt

Maksymalna wartość - 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	15. 
	Szerokość stołu bez szyn sprzętowych minimum                       500 mm


	TAK
	

	16. 
	Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego oraz        z panelu sterującego na  kolumnie lub podstawie stołu : 

-włączanie/wyłączanie stołu

- góra/dół,

- przechyły boczne,

- pozycja anty- i Trendelenburga,

- pozycja "flex" i "reflex”,

- położenie segmentu pleców,

- segment nóg,

- pozycja „0”,

- przesuw wzdłużny,

- pozycja odwrócona.
	TAK
	

	Zakresy regulacji:



	17. 
	Regulacja segmentu głowy mechanizmem uniemożliwiającym niekontrolowane (przypadkowe) zwolnienie segmentu głowy w zakresie minimum od –45˚ do +25˚
	TAK


	

	18. 
	Regulacja elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna segmentu pleców w zakresie minimum od -40˚ do +70˚ 


	TAK
	

	19. 
	Regulacja elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna pozycji Trendelenburga minimum +30˚, anty Trendelenburga minimum -30˚


	TAK
	

	20. 
	Flex (segment pleców/segment siedziska) w zakresie minimum -20˚ /-20˚
	TAK
Punktacja:

Warunek min.- 0 pkt

Maksymalna wartość - 3 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	21. 
	Reflex (segment pleców/segment siedziska) w 

zakresie minimum + 30˚  / + 30˚ 


	TAK
	

	22. 
	Przechył boczny minimum 20˚ na każdą stronę. 


	TAK
	

	23. 
	Segmenty nóg w zakresie minimum od – 90˚ do +25˚
	TAK
Punktacja:

Warunek min.- 0 pkt

Maksymalna wartość - 3 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24. 
	Segmenty nóg w zakresie odwodzenia minimum 60° każdy


	TAK
Punktacja:

Warunek min.- 0 pkt

Maksymalna wartość - 3 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie


	

	25. 
	Wysokość w zakresie minimum od 750 mm do 1140 mm zmierzona w pozycji poziomej do górnej krawędzi materaca.
	TAK
Punktacja:

Warunek min.- 0 pkt

Maksymalna wartość - 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie

	

	26. 
	Materace zdejmowane, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, bezszwowe, lub ze szwem klejonym, odporne na środki dezynfekujące oraz płyny fizjologiczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostepnymi środkami.


	TAK
	

	Wyposażenie stołu:



	27. 
	Ekran anestezjologiczny z uchwytem do mocowania.


	TAK
	

	28. 
	Wieszak kroplówek z uchwytem do mocowania.


	TAK
	

	29. 
	Podpora ręki z regulacją 180˚ w płaszczyżnie poziomej (możliwosć montażu z obu stron stołu) z uchwytem do mocowania.


	TAK
	

	30. 
	Podpora ręki z regulacją wysokości z uchwytem do mocowania.


	TAK
	

	31. 
	Podpora nogi typu Goepel z regulacją z uchwytem do mocowania.


	TAK
	

	32. 
	Pas do mocowania ciała 1 szt.


	TAK
	

	33. 
	Zapórki boczne z regulacją z uchwytami do mocowania 2 szt.


	TAK
	

	34. 
	Stolik do operacji ręki umożliwiający dostęp operatora do pola operacyjnego mocowany na bocznych szynach stołu operacyjnego z podpórką stabilizującą.


	TAK
	

	35. 
	Płyta do operacji barku, ruch podnoszenia į opuszczania wspomagany sprężyną gazową, przezierna na promienie RTG, wyposażona w chełm mocujący głowę pacjenta regulowany oraz odejmowane boczne panele.


	TAK
	

	36. 
	Przystawka ortopedyczna kończyn dolnych       z mocowaniem pozwalającym na stabilne połączenie ze stołem operacyjnym składająca się z:

- śruba wyciągowa z możliwością regulacji odchylenia od poziomu oraz od osi wzdłużnej stołu, wyposażona w but mocujący stopę pacjenta z regulacją osi obrotu                 2 szt.                                            

- uchwyt śruby Kirschnera                          1 szt

- przedłużka ortopedyczna w kształcie litery    „L“                                                              1 szt,

- przedłużka ortopedyczna prosta               1 szt.

- zapórka lędźwiowa                                   1 szt.

- płyta pod nogi umożliwiajaca położenie nóg pacjenta przed ułożeniem na wyciągu      1 szt.

- uchwyty mocujące niezbędne do montażu akcesoriów ortopedycznych                     3 szt.


	TAK

	

	37. 
	Belka wyciągowa do przystawki ortopedycznej kończyn dolnych o dwóch przegubach pozwalających na regulację w poziomie wraz 

z podporami                                               2 szt
	TAK

Punktacja:

Belka wyciągowa do przystawki ortopedycznej kończyn dolnych wykonana  z włókna węglowego - 5 pkt

Belka wyciągowa do przystawki ortopedycznej kończyn dolnych wykonana z innego materiału  - 0 pkt
	

	38. 
	Zapórka łonowa z ławeczką do przystawki ortopedycznej kończyn dolnych               1szt
	TAK

Punktacja:

Zapórka łonowa z ławeczką do przystawki ortopedycznej kończyn dolnych  wykonana z włókna węglowego - 5 pkt

Zapórka łonowa z ławeczką do przystawki ortopedycznej kończyn dolnych  wykonana z innego materiału  - 0 pkt
	

	39. 
	Mata grzewcza na stół , przezierna dla promieniowania RTG, rozmiar 50cm (+/-5cm) na 100cm (+/-5cm ) z czujnikami temperatury rozmieszczonymi równomiernie na macie

 – 1 szt.
Kontroler maty grzewczej z możliwością podłączenia 2 mat lub koców grzewczych z regulacją temperatury w zakresie min. 320 C do 390 C (co 0,50C) z wyświetlaczem z zadaną i aktualną temperaturą, z alarmami wysokiej i niskiej temperatury oraz braku zasilania, z możliwością instalacji na stojaku kroplówki lub na szynie bocznej stołu  – 1 szt.
Materac żelowy wymiar 110cm (+/-5cm) x 50cm (+/-5cm)  x 1,5 cm (+/-0,5cm)  – 1 szt


	TAK
	

	40. 
	Wózek na akcesoria ortopedyczne 1 szt.


	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA



	41. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.


	TAK
	

	42. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.


	TAK
	

	43. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia– na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 31 października 2017r.

	TAK
	

	44. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą


	TAK
	

	45. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące  na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego  przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonych w Kodeksie Cywilnym


	TAK
Punktacja:

Warunek min.- 0 pkt

Maksymalna wartość - 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	46. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 


	TAK
	

	47. 
	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
........................................................................................

                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

