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         ZAŁĄCZNIK NR 6.1

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego zestawu do laparoskopii 1 kpl
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                       Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Zestaw do laparoskopii fabrycznie nowy rok prod 2017.
	TAK
	

	I. Kamera z obiektywem i procesorem obrazu full HD 1 zestaw

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :
	
	
	

	2. 
	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD minimum 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, proporcje boków 16:9, wyposażona w 3 przetworniki wysokiej rozdzielczości.


	TAK
	

	3. 
	Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji ICG w bliskiej podczerwieni
	TAK
Punktacja: 
Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji ICG w bliskiej podczerwieni  20 pkt.

Głowica kamery nie posiada zakresu pracy umożliwiającego obrazowanie efektu fluorescencji ICG w bliskiej podczerwieni  0 pkt. 
	

	4. 
	Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny minimum 2 x.


	TAK
	

	5. 
	Czułość nie gorsza niż 1,2 lux.


	TAK
	

	6. 
	Uchwyt na kamerę do zamocowania na kolumnie chirurgicznej   1 szt.
	TAK
	

	7. 
	Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamery FULL HD z 3 przetwornikami obrazowymi.
	TAK
	

	8. 
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo FULL HD minimum 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI 
	TAK
	

	9. 
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia: 

· sztywnego wideolaparoskopu 3D FULL HD

· giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcówce sondy wziernikowej, takich jak: wideokolonoskop, wideogastroskop, wideobronchoskop, wideocystoskop


	TAK
	

	10. 
	Minimum 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie klawiatury i drukarki, w tym minimum 1 gniazdo na panelu przednim.


	TAK
	

	11. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawianie poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery.
	TAK
	

	12. 
	Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawianie zadanego przepływu i ciśnienia CO2 oraz start/stop insuflacji bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery.


	TAK
	

	13. 
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli  na pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez: 

- przyciski głowicy kamery, 

- klawiaturę podłączoną do sterownika kamery.


	TAK
	

	14. 
	Zapis filmów w formacie: minimum mpg 4.


	TAK
	

	15. 
	Zapis zdjęć w formacie: minimum jpg.


	TAK
	

	16. 
	Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć.
	TAK
	

	17. 
	Obsługa funkcji kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i z menu operacyjnego kamery wyświetlanego na ekranie monitora.
	TAK
	

	18. 
	Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego.
	TAK
	

	19. 
	Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery (profili użytkowników) dla minimum 20 profili.
	TAK
	

	20. 
	Możliwość importu/eksportu profili użytkowników z/do pamięci PenDrive. 
	TAK
	

	21. 
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, minimum: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. 
	TAK
	

	22. 
	Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie
	TAK
	

	23. 
	Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie.
	TAK
	

	24. 
	Tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła:

· manualny – ustawianie poziomu natężenia
      światła poprzez przyciski głowicy 

      kamery

· automatyczny – automatyczna regulacja 
      poziomu natężenia światła przez 

      sterownik kamery w celu uzyskania 
      optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie 
      monitora
	TAK
	

	25. 
	Funkcja wyświetlania parametrów insuflatora tj. aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji               z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie.


	TAK
	

	26. 
	Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym blokowaniem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła.  


	TAK
	

	27. 
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie.
	TAK
Punktacja:
Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie  20 pkt

Kamera nie posiada funkcji jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie  0 pkt

	

	28. 
	Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie.


	TAK
	

	29. 
	Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie.


	TAK
	

	30. 
	Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min. 5 stopni regulacji.


	TAK
	

	31. 
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 stopni regulacji.

	TAK
	

	32. 
	Funkcja wyświetlania daty i godziny na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyłączenia i włączenia w dowolnym momencie.

	TAK
	

	33. 
	W zestawie:

-  pamięć PenDrive minimum 32GB

-  przewód łączący monitor ze sterownikiem       kamery DVI-D / DVI-D, dł. minimum 3 m

-   klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery    poza sterylną strefą

-  przejściówka umożliwiająca przesłanie sygnału wizyjnego z gniazda DVI-D do gniazda HDMI
-   przewód łączący sterownik kamery z oferowanym źródłem światła umożliwiajacy sterowanie nim z głowicy kamery

· przewód łączący sterownik kamery z 
    oferowanym insuflatorem umożliwiajacy 
    sterowanie nim z głowicy kamery.

	TAK
	

	II. Monitor medyczny LCD FULL HD – 1 szt

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :
	
	
	

	34. 
	Przekątna ekranu minimum 27"
	TAK
	

	35. 
	Rozdzielczość mininimum FULL HD, minimum 1920 x 1080 pikseli, skanowanie progresywne
	TAK
	

	36. 
	Proporcje boków ekranu 16:9

	TAK
	

	37. 
	Wejścia cyfrowe: minimum DVI-D, 3G-SDI

	TAK
	

	38. 
	Wyjścia cyfrowe: minimum DVI-D, 3G-SDI

	TAK
	

	39. 
	Kontrast, minimum 2000:1
	TAK

Punktacja:

Warunek min. 0 pkt

Maksymalna wartość  20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	40. 
	Jasność minimum 240 cd/m²

	TAK
	

	41. 
	Mocowanie VESA 100 do zamocowania do podstawki lub wysięgnika.
	TAK
	

	42. 
	Wysięgnik do zamocowania monitora o zasięgu minimum 60 cm składający się z dwóch ramion połączonych przegubem przystosowany do zamocowania     do posiadanej przez Zamawiającego kolumny chirurgicznej produkcji firmy Kendromed typ KENDROPORT K125S-ALFA60/100.

	TAK
	

	III. Źródło światła LED - 1 zestaw

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :
	
	
	

	43. 
	Źródło światła wykorzystujące technologię LED.
	TAK
Punktacja: 
Źródło światła wykorzystujące technologię LED  20 pkt.

Źródło światła nie wykorzystujące technologii LED  0 pkt.
	

	44. 
	Temperatura barwowa w zakresie minimum od 5500°K do 6100°K.
	TAK
	

	45. 
	Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon minimum 300W.
	TAK
	

	46. 
	Sterowanie źródłem światła za pomocą przycisków lub pokręteł lub ekranu dotykowego.
	TAK
	

	47. 
	Funkcja ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery.
	TAK
	

	48. 
	Wskaźnik paskowy lub/i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła.
	TAK
	

	49. 
	Dostępna funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego.
	TAK
	

	50. 
	Praca źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła.
	TAK
	

	51. 
	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów lub adaptery do posiadanych przez Zamawiającego światłowodów firmy Storz, Olympus, Stryker, Wolf.
	TAK
	

	52. 
	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, długość minimum 300 cm, średnica w zakresie od 4,8 do 5,0 mm - 2 szt. przystosowany do sterylizacji w autoklawie.
	TAK
	

	IV. Insuflator CO2 z podgrzewaniem - 1 zestaw

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta : 
	
	
	

	53. 
	Możliwość zasilania insuflatora ze źródła wysoko- i niskociśnieniowego CO2.
	TAK
	

	54. 
	Funkcja podgrzewania CO2 z wykorzystaniem drenów sterylizowalnych bez ograniczenia ilości sterylizacji, minimum 3 dreny.
	TAK
	

	55. 
	Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie minimum 0 – 30 mmHg.


	TAK
	

	56. 
	Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie minimum 0 – 30 l/min.


	TAK
	

	57. 
	Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie ze sterownikiem kamery w celu: 

- ustawiania ciśnienia i przepływu CO2 oraz start/ stop insuflacji poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery.


	TAK
	

	58. 
	Funkcja wyświetlania aktualnego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora i na ekranie monitora operacyjnego.


	TAK
	

	59. 
	Wyświetlacz objętości zużytego gazu.


	TAK
	

	60. 
	Zintegrowany z urządzeniem uchwyt na awaryjną butlę CO2.


	TAK
	

	61. 
	W zestawie: 

-  przewód wysokociśnieniowy do połączenia 
   insuflatora ze źródłem CO2,  dł. minimum 100 
   cm - 1 szt.

· przewód niskociśnieniowy do połączenia 
insuflatora ze źródłem CO2 (instalacja gazów medycznych, gniazda w standardzie AGA),  dł. minimum 600 cm - 1 szt.

- filtr CO2 – 50 szt.
	TAK
	

	V. Laparoskopowa pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta :
	
	
	

	62. 
	Maksymalne ciśnienie płukania minimum 1000 mmHg.
	TAK
	

	63. 
	Wydajność płukania minimum 1 l/min.
	TAK
	

	64. 
	Wyłącznik nożny.
	TAK
	

	65. 
	Zestaw drenów silikonowych do płukania, nadający się do sterylizacji bez ograniczeń ilości cykli sterylizacji (do zużycia mechanicznego) -            3 szt.
	TAK
	

	VI.  Narzędzia laparoskopowe, wielokrotnego użytku
	
	
	

	66. 
	Optyka laparoskopowa sztywna na całej długości, średnica 10 mm, długość 31 - 32 cm, autoklawowalna z funkcją śródoperacyjnej zmiany kierunku osi obrazowania w zakresie kąta od 0° do 120° - 1 szt.
	TAK

Punktacja:
Optyka laparoskopowa sztywna na całej długości    20 pkt.

Optyka laparoskopowa sztywna z końcówką giętką   0 pkt.
	

	67. 
	Pojemnik przystosowany do przechowywania i sterylizacji oferowanej optyki 1 szt.
	TAK
	

	VII. POZOSTAŁE WYMAGANIA


	
	
	

	68. 
	Urządzenia wymagające zawieszenia na kolumnie laparoskopowej powinny być wyposażone w odpowiednie uchwyty kompatybilne z kolumną firmy Kendromed typ KENDROPORT K125S-ALFA60/100


	TAK
	

	69. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia, narzędzia oraz osprzęt mają być kompatybilne ze sobą i umożliwiać po skompletowaniu, zmontowaniu               i uruchomieniu wykonywanie zabiegów operacyjnych w technice laparoskopowej.


	TAK
	

	70. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.


	TAK
	

	71. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą.


	TAK
	

	72. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu  zamówienia – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 50 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r.

	TAK
	

	73. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.


	TAK
	

	74. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym


	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	75. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. 


	TAK
	

	76. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

……………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


