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         ZAŁĄCZNIK NR 6.2

Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanej diatermii chirurgicznej 1 sztuka
	Lp
	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                                       Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	1. 
	Diatermia chirurgiczna z funkcją zamykania dużych naczyń w zabiegach wykonywanych techniką laparoskopową i klasyczną

Podać nazwę handlową, numer katalogowy oraz producenta.
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016.


	TAK
	

	3. 
	Zasilanie 230V 50 Hz


	TAK
	

	4. 
	Urządzenie do elektrochirurgii monopolarnej i bipolarnej


	TAK
	

	5. 
	Możliwość zapamiętania minimum 50 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza
	TAK

Punktacja:

Warunek min. 0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	6. 
	Wielkość wyświetlacza (długość przekątnej w calach)  minimum 5”.
	TAK
	

	7. 
	Kolorowy wyświetlacz graficzny do komunikacji z użytkownikiem


	TAK
	

	8. 
	Gniazdo monopolarne z możliwością podłączania narzędzi w minimum 2 standardach, minimum: 3-PIN international i innym - 1 szt.


	TAK
	

	9. 
	Gniazdo bipolarne z możliwością przyłączania kabli w minimum 3 standardach, minimum:  2 PIN 22mm oraz       2 PIN 28mm i innym - 1 szt. 


	TAK
	

	10. 
	Możliwość wymiany gniazd w aparacie przez użytkownika na inne o innych standardach wtyków
	TAK
	

	11. 
	Gniazdo elektrody biernej 1 szt.


	TAK
	

	12. 
	Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów połączone z optymalizacją parametrów pracy


	TAK
	

	13. 
	Moc cięcia monopolarnego minimuim 300 W


	TAK
	

	14. 
	Możliwość regulacji stopnia hemostazy przy cięciu monopolarnym i bipolarnym – minimum 8 poziomów w każdym programie cięcia
	TAK
	

	15. 
	Minimum 4 rodzaje cięcia monopolarnego, w tym program cięcia precyzyjnego


	TAK
	

	16. 
	Tryby koagulacji monopolarnej min 5, w tym program do koagulacji precyzyjnej.


	TAK
	

	17. 
	Funkcja autostop w koagulacji monopolarnej.


	TAK
	

	18. 
	Funkcja autostart z możliwością ustawienia czasu zwłoki w zakresie minimum od 0 do           9 s  z krokiem co 0,1 s.
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	19. 
	Możliwość regulacji intensywności koagulacji monopolarnej i bipolarnej– minimum 2 różne efekty tkankowe dla każdego trybu koagulacji mono i bipolarnej


	TAK
	

	20. 
	Moc maksymalna koagulacji monopolarnej min. 200W, w tym minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej muszą posiadać moc nie mniejszą niż 200 W.


	TAK
	

	21. 
	Maksymalna moc koagulacji bipolarnej minimum 200 W.


	TAK
	

	22. 
	Maksymalna moc cięcia bipolarnego minimum 350 W.


	TAK
	

	23. 
	Minimum 3 programy do koagulacji bipolarnej
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24. 
	Program do bipolarnej koagulacji precyzyjnej z regulowanym efektem tkankowym w skali minimum 3 punktowej
	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 10 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	25. 
	Funkcja zamykania dużych naczyń minimum do 7 mm. Proces zamykania dużych naczyń powinien odbywać się w cyklu automatycznym, po aktywacji aparat sam dozuje prąd i wszystkie jego parametry, a po skończonym cyklu wysyła informacje akustyczne i komunikat tekstowy na ekranie oraz wyłącza prąd. Nie jest dopuszczalna ręczna regulacja mocy w tym programie.


	TAK
	

	26. 
	Regulacja ograniczenia mocy z krokiem co 1W w całym zakresie pracy diatermii we wszystkich programach, które dopuszczają ręczną regulację mocy


	TAK
	

	27. 
	Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnej i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego


	TAK
	

	28. 
	Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna oraz dźwiękowa wykrytych błędów


	TAK
	

	29. 
	Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z diatermii


	TAK
	

	30. 
	Możliwość współpracy z przystawką do preparowania strumieniem wody


	TAK
	

	31. 
	Funkcja umożliwiająca współpracę z odsysaczem dymów operacyjnych sterowanym z diatermii automatycznie włączającym się i wyłączającym w trakcie prowadzenia cięcia i koagulacji


	TAK
	

	32. 
	Możliwość współpracy z modułem lokalizacji nerwów. Moduł sterowany z panelu diatermii, aktywacja neurotestu za pomocą uchwytu monoloparnego


	TAK
	

	33. 
	Możliwość zmiany programu przez chirurga w czasie zabiegu z klasycznego uchwytu monopolarnego posiadającego 2 przyciski   za pomocą kombinacji tych przycisków oraz z wyłącznika nożnego za pomocą przycisku do przełączania programów


	TAK
	

	34. 
	Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami cięcie/koagulacja i kablem o długości minimum 4m w komplecie z elektrodą lancetową. Przystosowany do sterylizacji parowej 2 szt.


	TAK
	

	35. 
	Instrument laparoskopowy do zamykania dużych naczyń , wielorazowy lub jednorazowy, długość 34 – 35 cm, średnica 5 mm, końcówki radełkowane, zagięte typ Meryland w komplecie            

z kablem o długości minimum 4m. 

Wymaga się dostarczenia 30 jednorazowych instrumentów lub jednego wielorazowego umożliwiającego wykonanie minimum 

30 zabiegów.


	TAK
	

	36. 
	Instrument laparoskopowy do koagulacji i cięcia prądem HF, wielorazowy, długość 34 – 35cm, średnica 5 mm, końcówki 

zagięte w komplecie z kablem o długości minimum 4m – 1szt.


	TAK
	

	37. 
	Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem ekwipotencjalnym – 100 szt.


	TAK
	

	38. 
	Kabel do elektrod neutralnych wielorazowy – 1 szt.


	TAK
	

	39. 
	Wyłącznik nożny podwójny z funkcją przełączania programów – 1 szt.


	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA


	
	
	

	40. 
	Wszystkie dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia mają być nowe, kompletne, kompatybilne ze sobą i po zmontowaniu i uruchomieniu umożliwiać wykonanie zabiegów elektrochirurgicznych zgodnie z przeznaczeniem


	TAK
	

	41. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty


	TAK
	

	42. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z dostawą


	TAK
	

	43. 
	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu  zamówienia – na wezwanie Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty przesłania wezwania. Wezwanie Zamawiającego nastąpi faxem lub mailem nie później niż do dnia 31 grudnia 2017r.
	TAK
	

	44. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą

	TAK
	

	45. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach  i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym


	TAK

Punktacja:

Warunek min.0 pkt

Maksymalna wartość 20 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	46. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych


	TAK
	

	47. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy


	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


