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                          ZAŁĄCZNIK NR 7
Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka 

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp

	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 

	Parametry oferowane                                Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	Wymagania ogólne


	1. 
	Aparat USG fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019r ze zintegrowaną stacją roboczą, z systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury aparatu.
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie urządzenia 230V 50 Hz


	TAK
	

	3. 
	Głośność pracy aparatu maksimum 40 dB


	TAK
	

	4. 
	Możliwość programowania własnych presetów: minimum 30
	TAK
	

	5. 
	Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer
	TAK
	

	6. 
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół
	TAK
	

	7. 
	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora minimum 1920 x 1080
	TAK
	

	8. 
	Regulacja panelu sterowania góra-dół oraz lewo-prawo

	TAK
	

	9. 
	Cyfrowa lub analogowa regulacja TGC

	TAK
	

	10. 
	Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną
	TAK
	

	11. 
	Skala szarości: minimum 256 odcieni

	TAK
	

	12. 
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej minimum 220 000 kanałów procesowych.
	TAK
	

	13. 
	Zakres pracy aparatu w zakresie minimum od 1MHz do 14 MHz
	TAK
	

	14. 
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3
	TAK


	

	15. 
	Ilość obrazów pamięci dynamicznej  CINE minimum 11 000 szt. 
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	16. 
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym o pojemności   minimum 500 GB
	TAK
	

	17. 
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).
	TAK
	

	18. 
	Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)
	TAK
	

	19. 
	Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (między innymi: echo serca dorosłych, echo serca dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr,  macica)
	TAK
	

	20. 
	Tryb B

	TAK
	

	21. 
	Głębokość penetracji w zakresie minimum od 2cm do 36cm
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	22. 
	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
	TAK
	

	23. 
	Maksymalna dynamika systemu minimum 256 dB
	TAK
	

	24. 
	Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 5
	TAK


	

	25. 
	Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie

	TAK
	

	26. 
	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) minimum 630fps
	TAK
	

	27. 
	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych
	TAK
	

	28. 
	Całkowita wielkość powiększenia minimum 8x
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	29. 
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE
	TAK
	

	30. 
	Obrazowanie harmoniczne

	TAK
	

	31. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem
	TAK
	

	32. 
	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku
	TAK
	

	33. 
	Tryb M

	TAK
	

	34. 
	Tryb M z Dopplerem Kolorowym

	TAK
	

	35. 
	Doppler Kolorowy

	TAK
	

	36. 
	Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) minimum 400 fps
	TAK
	

	37. 
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego minimum 19 kHz
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	38. 
	Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym:  minimum 3.3 m/s
	TAK
	

	39. 
	Kąt pochylenia bramki Dopplera Kolorowego w zakresie minimum +/- 20°

	TAK
	

	40. 
	Doppler Kierunkowy mocy 

	TAK
	

	41. 
	Doppler pulsacyjny

	TAK
	

	42. 
	Dynamika systemu dla Dopplera pulsacyjnego w zakresie minimum od            30 dB do 40 dB

	TAK


	

	43. 
	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego minimum 22 kHz

	TAK
	

	44. 
	Prędkość w Dopplerze pulsacyjnym minimum 8.8 m/s
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	45. 
	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze pulsacyjnym w zakresie minimum od             1,0 mm do 15 mm

	TAK


	

	46. 
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)

	TAK
	

	47. 
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD)                  w czasie rzeczywistym

	TAK
	

	48. 
	Obrazowanie 3D i 4D 

	TAK
	

	49. 
	Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz                   jest zbliżony do obrazów MRI 

	TAK
	

	50. 
	Przystawka biopsyjna do zaoferowanej głowicy convex 

	TAK
	

	51. 
	Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów 

	TAK
	

	52. 
	Funkcja obrazowania krzyżowego

	TAK
	

	53. 
	Elastografia

	TAK
	

	54. 
	Oprogramowanie do badań minimum:

•
brzusznych

•
kardiologicznych

•
ginekologicznych

•
mięśniowoszkieletowych

•
położniczych, w tym:
  - wiek płodu,
   - ilość wód płodowych

•
pediatrycznych

•
małych narządów

•
transkranialnych

•
urologicznych

•
naczyniowych

	TAK
	

	55. 
	Pomiary podstawowe na obrazie:

•
odległości, 

•
obwodu, 

•
pola powierzchni, 

•
objętości

Funkcja przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego.

Funkcja wykreowania własnej formuły obliczeniowej

	TAK
	

	56. 
	Praca w sieci w standardzie DICOM, minimum: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist

	TAK
	

	Głowice


	57. 
	Głowica convex objętościowa do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych.

- Częstotliwości pracy: w zakresie   

  minimum od 2 MHz do 8 MHz

- Ilość elementów: minimum 192

- Kąt skanowania:  minimum 70°

- Możliwość podłączenia przystawki 
   Biopsyjnej

	TAK
	

	58. 
	Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych

- Częstotliwości pracy w zakresie 
  minimum od 4 MHz do 12 MHz

- Ilość elementów: minimum 192

- Szerokość skanu: maximum 40 mm

- Możliwość podłączenia przystawki 
  Biopsyjnej

	TAK
	

	59. 
	Głowica endowaginalna objętosciowa do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych

- Zakres częstotliwości pracy minimum          

  5-9 MHz

- Ilość elementów: minimum 192

- Kąt skanowania: minimum 150°
	TAK
	

	Możliwość rozbudowy systemu 


	60. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych

- Częstotliwości pracy w zakresie 
  minimum od 2 MHz do 4 MHz

- Ilość elementów: minimum 64

- Kąt skanowania: minimum 90 °

	TAK
	

	61. 
	Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu,           co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad płodu.

	TAK
	

	Pozostałe wymagania


	62. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone  w cenę oferty

	TAK
	

	63. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz z dostawą

	TAK
	

	64. 
	Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.

	TAK
	

	65. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 2 dni szkoleniowe) przed  protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu           z Wykonawcą

	TAK
	

	66. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i w termininie określonym w Kodeksie Cywilnym

	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	67. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych

	TAK
	

	68. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy

	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
                                                                                                                                                                     ........................................................................................

                                                                                               Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


