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                          ZAŁĄCZNIK NR 7
Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanego urządzenia wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek 1 sztuka

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

	Lp

	Wymagania Zamawiającego.
Parametry techniczne. 
	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” 
	Parametry oferowane                    Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać

	Wymagania ogólne


	1. 
	Zasilanie elektryczne z sieci  230 V AC,  50 Hz.
	TAK
	

	2. 
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF (normy IEC 60601-1 trzecie wydanie oraz IEC 60601-2-2 trzecie wydanie lub równoważne).
	TAK
	

	3. 
	Urządzenie bipolarne z systemem zamykania naczyń tętniczych i żylnych o średnicy minimum 5 mm, wiązek tkanek i naczyń chłonnych.
	TAK
	

	4. 
	System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy minimum 5mm oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulację wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu.

	TAK
Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	5. 
	Urządzenie całkowicie automatyczne, dobierające odpowiednią wartość energii podczas aplikacji bez potrzeby wcześniejszego ustawiania generatora.
	TAK
	

	6. 
	System zamykania naczyń moc max. 270 W
	TAK
	

	7. 
	Gniazdo przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.
	TAK
	

	8. 
	Narzędzie jednorazowe do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do zabiegów laparoskopowych bez blokady, cięcie mechaniczne                                                         - średnica zamykanych naczyń minimum 5mm,                                                                     - długość trzonu 370mm,                                          - zakrzywione tępe szczęki o długości     20mm,                                                          - trzon obracany o 350 stopni,                        dostawa minimum 12 szt.
	TAK


	

	9. 
	Aktywacja systemu zamykania naczyń możliwa z włącznika nożnego.
	TAK
	

	10. 
	W komplecie z urządzeniem wyłącznik nożny aktywujący pracę używanego narzędzia.
	TAK
	

	11. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia.
	TAK
	

	12. 
	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC 60601-1 lub rownoważną.
	TAK
	

	13. 
	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.
	TAK
	

	14. 
	Wskaźnik świetlny informujący o sprawności urządzenia.
	TAK
	

	15. 
	Sygnał dźwiękowy dla trybu pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).
	TAK
	

	16. 
	Sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.
	TAK
	

	Pozostałe wymagania



	17. 
	Dostarczone urządzenie ma być kompletne, ma współpracować z dostarczonymi narzędziami i osprzętem                i umożliwić wykonywanie zabiegów laparoskopowych zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów.

	TAK
	

	18. 
	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.  

	TAK
	

	19. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz z dostawą  

  
	TAK
	

	20. 
	Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. 
	TAK
	

	21. 
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed  protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
	TAK
	

	22. 
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym
	TAK

Punktacja: 

Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt

Pozostałe proporcjonalnie
	

	23. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych.

	TAK
	

	24. 
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

	TAK
	


Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
                                                                                                                             ........................................................................................

                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

